## ЗЦП
Приложение №1 к Объявлению № 69 о проведении закупа товаров «Медицинские изделия» способом запроса ценовых предложений от 15.05.23г.
|  |  | Перечень закупаемых товаров | Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Технические и качественные характеристика товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа | Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038". | шт | 50 | 7500 | 375000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Интродьюсеры неуправляемые, разрывные 5, 6, 7, 8, 9 F | Для ввода медицинских инсрументов при сердечно -сосудистых заболеваниях, неуправляемый Диаметры 5, 6, 7, 8, 9 Fr Вариант исполнения; разрывной | шт | 110 | 8500 | 935000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Игла пункционная | Игла металлическая пункционная без стилета с прозрачным хабом и Люеровским соединением. Обеспечивает чрезкожную пункцию сосудов для проведения диагностических и интервенционных инструментов. Диаметр иглы от 18G до 21G. Внутренний просвет от 0.021" до 0.038". Длина: 3,8 см (педиатрическая), 4 см (трансрадиальная), 7 и 9 см (феморальная). Возможна поставка со съемными крылышками для обеспечения лучшего упора при пункции. Возможность выбора короткого или стандартного среза. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт | 50 | 7500 | 375000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Кабель соединительный для не управляемых 4; 10 полюсных катетеров | Кабель соединительный для не управляемых 4-х; 10-полюсных катетеров | шт | 4 | 145000 | 580000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Кабель соединительный для температурного аблационного катетера | Кабель для соединения температурного аблационного катетера с генератором (Кабель для подключения катетеров эндоваскулярных для радиочастотной аблации к генератору ) | шт | 4 | 125000 | 500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
6 | Баллонный катетер для ЧТА | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки , совместимый с 0,035“ проводником. Специальный материал баллона сочетает в себе сверхтонкие стенки и устойчивость к царапинам. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Шафт катетера, с повышенной проходимостью и устойчивостью к перегибам, в сочетании с гибкостью, длинной 80 и 130 см. Совместим с интродьюсером 5F–7F. 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых маркера по краям баллона. Расчетное давление разрыва (RBP): 18 атм. (Ø 3мм), 14-18 атм. (Ø 4мм), 14-17 атм. (Ø 5мм), 12-17атм. (Ø 6мм), 12-16 атм. (Ø 7мм), 11-14атм. (Ø 8-9мм), 11атм. (Ø 10-12мм). Ø шафта катетера 5F–6F. Размеры: Ø баллона (мм): 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. Длина баллона (мм): 20; 40; 60; 80; 120; 150; 200; 250; 300. Размеры по заявке получателя. | уп | 25 | 70000 | 1750000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
7 | Баллонный катетер стент-графта | Баллонный катетер стент-графта | уп | 5 | 82000 | 410000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
8 | Катетер баллонный периферический под 35 проводник | Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. 5-ти лепестковая укладка баллона на катетере. Покрытие на баллоне: гидрофобное с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров: 2. Диаметр шафта не более 5F. Покрытие шафта: гидрофобное. Номинальное давление (NP) не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 11 атм (ø 10.0 x 20-80 мм) 12 атм (ø 9.0 x 20-80 мм, ø 10.0 х 20-40 мм), 14 атм (ø 7.0 x 20-200 мм, ø 8.0 х 20-100 мм), 16 атм (ø 5.0 - 6.0 x 20-200 мм), 18 атм (ø 4.0 x 60-200 мм), 20 атм (ø 4.0 x 20-40 мм, ø 3.0 x 20-200 мм). Рабочая длина системы доставки: 80, 90 и 130 см. Минимальный диаметр интродьюсера не более 5F (ø 3.0 - 7.0 мм), 6F (ø 8.0-10 мм). Совместимость с проводником: 0.035". Диаметр баллона: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 мм. Длина баллона: 20, 40, 60, 80,100, 120,150, 170, 200 мм. | шт | 20 | 7000 | 140000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
9 | Катетер для маточных артерий | Катетер радиологический для маточных артерий. Длина катетеров 90см, различная степень жесткости. Размер катетера 5F. Рекомендованный проводник 0.038". Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Крутящий момент 1:1. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку. | шт | 50 | 18400 | 920000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
10 | Катетер двухпросветный центральный венозный диализный перманентный | Катетер двухпросветный, центральный, ценозный, диализный, перманентный, ретроградного тунеллирования, c расщепленным окончанием. Материал катетера - полиуретан. Длина –24, 28,32, 36, 55 см; Диаметр - 10 Fr. Размер просветов 10 х 10 Ga.Состав набора: катетер, проводник 0,038 дюйм Х 100 см с прямым и j-образным кончиком. Игла пункционная 18Gaх6,35см; Разрывной интродьюсер 16 Fr; Тканевые расширители 12 Fr и 14 Fr; Расширитель туннельного хода; Инъекционные колпачки; Зажим катетера; Сменный блок с портами; колпачок и втулка для крепления и герметизации коннектора просветов; Фиксирующая прозрачная наклейка 10 х 12 см; Скальпель №11.Катетер двухпросветный центральный венозный диализный перманентный | шт | 7 | 150000 | 1050000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
11 | Катетер дренажный билиарный длинный | Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгенконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail (Косичка). Pigtail (Косичка) снабжен выпрямителем для легкого введения каннюлей. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышении пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами.наличие платиновой рентгенконтрастной метки Размеры - 8.5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катететров диаметром 8.5 и 10 F и 18 для 12 и 14F . От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (Косичка) (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стержне катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2Отверстия на стержне начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж 0.9см2. Катетер презназначен для использования с 0.038" проводником. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая каннюля с эхогенным кончиком, гибкая пластиковая каннюля , троакар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера. | шт | 30 | 52500 | 1575000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
12 | Катетер дренажный универсальный | Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 25см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail (Косичка). Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе. | шт | 40 | 45000 | 1800000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
13 | Катетер проводниковый, периферический | Проводниковый катетер периферический мультисегментный с постоянным внутренним просветом по всей длине. Наличие нейлонового наружного покрытия. Наличие армированной двухслойной оплетки из нержавеющей стали, внутренний слой – PTFE (политетрафторэтилен). Наличие рентгеноконтрастного дистального кончика длиной 2,5 или 16 мм. Кончик мягкий, гибкий, атравматичный. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0.098", 8 F – 0.088", 7 F – 0.078" и 6 F – 0.070". В упаковке одна единица. Размеры: диаметр 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, длина 55, 90, 95, 98, 100, 125 см. Наличие цветовой маркировки по размерам. | шт | 20 | 11685 | 233700 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
14 | Катетер стандартный не управляемый 4; 10-полюсный | Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-4, 10. Материал электродов- платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами 2-5-2 мм. Длина не менее 115 см. Совместим с кабелем 4 и 10 pin Boston Scientific | шт | 10 | 129000 | 1290000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
15 | Катетер управляемый стандартный 20-полюсный | Контроль движения катетера в двух направлениях- наличие. Диаметр не более- 7 Fr. Количество полюсов-20. Материал электродов- Платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами, мм- 2,5,2 Или 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 35, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2,10, 2. Кривизна катетера средняя. Диаметр кривизны не более 25мм. Длина не менее 109 см. Совместимость с кабелем 20 pin Boston Scientific. | шт | 1 | 445000 | 445000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
16 | Микроспираль отделяемая, длинная | Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов, Диаметр .011, .018 – отделяемые. Наличие конфигураций: с одним витком, множественными витками, J образные и прямые. Наличие замка с гидрофильным покрытием, возможность компановки с универсальным доставляющим микропроводником Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Система фиксации винтовая. Возможность репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016”, .018”, .020”, 025”, .035”, .038”. Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0. | шт | 6 | 71250 | 427500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
17 | Микрочастицы для эмболизации | Эмболизационные частицы ПВА предназначены для эмболизации гиперваскулязированных периферических опухолей, включая лейомиому матки и периферические артериовенозные мальформации. Материал эмболизата -вспененый поливинилалкоголь. Упакованы в стеклянные флаконы по 15 мл с завинчивающейся крышечкой. В каждом флаконе 100 мг ПВА в сухом виде. Флаконы длинной 730мм для удобства открытия одной рукой. Различные размеры частиц для точной эмболизации целевых сосудов с цветовой кодировкой: 45-150 мкм(жёлтый), 150-250 мкм (фиолетовый), 250-355 мкм (синий), 355-500 мкм(зелёный), 500-710мкм(оранжевый), 710-1000мкм (голубой), 1000-1180 мкм(красный). Каждый флакон упакован в индивидуальную стерильную упаковку. | шт | 5 | 50000 | 250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
18 | Набор иглы для биопсии костного мозга | Набор иглы для биопсии костного мозга OnControl, 11 ga x 3.0 in 3.0 mm. Состав набора: биопсийная игла на сверле с граненой заточкой (длина 102 либо 152 мм) крепление на винтовой резьбе. Игла с несмываемыми метками через каждый сантиметр длины. Металлический выталкиватель биоптата длиной более 2 см длины иглы. Пластиковое устройство защиты от прокола при извлечении биоптата. Используется только с приводом для вращения. | шт | 30 | 43000 | 1290000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
19 | Набор для несосудистого минидоступа с нитиноловым проводником | Набор для несудистого минидоступа в составе: пункционная тонкая игла 21G - 15-20 см. двух типов: троакарная или заточкой типа Chiba, коаксиальный интродьюсер с дилататором (4F) и усиливающей канюлей, два проводника: нитиноловый .018" - 60 см с наличием платинового кончика и .038" - 80 и 150 см. с наличием двойных рабочих кончиков (прямой и J-образный). Наличие рентгеноконтрастной метки на кончике интродьюсера. | набор | 45 | 67620 | 3042900 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
20 | Набор для ТИПС | Набор для трансюгулярного доступа к печени с целью биопсии, холангиографии и интервенционных процедур. Включает в себя интродьюсер с гибкой трокарной иглой, а также следующие инструменты: пункционную иглу, проводник с подвижным сердечником, ультражесткий проводник, гидрофильный нитиноловый проводник, дилаторы, диагностический катетер, два баллонных катетера высокого давления 8ммХ4.0 см и 10ммХ4.0 см, соединительные трубки, краники. | набор | 1 | 495000 | 495000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
21 | Наборы для ЧТКА | Набор для ЧТКА и аксессуары в составе: У-образный одинарный клапан для ангиографии, устройство вращения проводника 0,014'' - 0,015'' и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке. | набор | 15 | 18000 | 270000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
22 | Окклюдер эндоваскулярный периферический | Сосудистый окклюдер диаметром 4-22 мм, высотой 5-13 мм. под интродьюсер 6-10 F. | шт | 2 | 3800 | 7600 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
23 | МРТ совместимый имплантированный порт система | МРТ совместимый имплантированный порт, размеры катетеров в диапазоне 6,0-12,0 Fr, с одной и двух просветной конфигурацией. | уп | 15 | 130000 | 1950000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
24 | Проводник ангиографический жесткий | Проводник периферический свержесткий. Диаметр 035" и 038". Наличие проводников длиной 75, 145, 180 и 260 см. Форма кончика: прямая (6;7 cм. изогнутая), прямая (1;4 см. короткий тип) и 3 mm J-tip (6 см.). Гидрофильное покрытие по всей длине. | шт | 30 | 25000 | 750000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
25 | Проводник диагностический, 125-300 см | Широкий спектр диаметров диагностических проводников:, 0,35" (0.89мм), 0,38´´ (0.97мм). Длина проводников не менее 80, 150, 180, 210 и не более 260см (проводники быстрой замены). Конфигурации прямых проводников: длина подвижного сегмента 23см, длина подвижного сегмента 10см,длина подвижного сегмента 13.5см, длина подвижного сегмента 18.5см, длина подвижного сегмента 23.5см, Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упаковон в пластиковое кольцо. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь. | шт | 7 | 9490 | 66430 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
26 | Проводник коронарный для комплексных поражений | Коронарные проводники с полимерным покрытием для комплексных поражений. Гидрофильные полимерные проводники с оплеткой под полимерным покрытием с диаметром 0.014" и длинами 190, 300см. Комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из суперэластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Моделируемая вставка на кончике из стали. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: 0.7г. Степень поддержки в дистальной части: 8.7г. и/или 0.014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эла-стичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: 0.8г / 1.0г / 1.2г. Степень поддержки в дистальной части: легкая 3.2г / средняя - 5.0г / высокая - 14.3г. и/или 0.014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: - 1.5г / 2.7г / 4.1г. Степень поддержки в дистальной части: 5.9 г/6.0 г/5.9г. Выбор размеров и типов проводника по заявке Заказчика. | шт | 30 | 27500 | 825000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
27 | Проводник периферический гидрофильный 35 | Гидрофильный микропроводник с нитиноловым стержнем, рентгеноконтрастными полиуретановым покрытием и гидрофильной оболочкой 0.018” или 0.035”. Жесткость проводника стандартная или высокая. Угол наклона кончика – прямой или 45 градусов. Длина 150, 180, 260 см. Срок годности не менее 24 мес. | шт | 80 | 16016 | 1281280 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
28 | Спираль отделяемая нейроваскулярная | Отделяемая спираль из платиновой эмболизационной спирали. Установлена на композитном толкателе для доставки имплантата. Наличие рентгеноконтрастной метки для позиционирования. Наличие ручной системы моментального отделения спирали. Возможность поставки с оплеткой из полимерных волокон или нейлоновых волокон. Диаметр 2-20 мм. Длина 4-50 мм. | шт | 4 | 310000 | 1240000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
29 | Транссептальная игла (71см) | Набор транссептальной иглы состоит из наружной канюли иглы и внутреннего стилета.Игла состоит из гибкой тонкостенной трубки с эргономичным хабом и запорным краном на проксимальном конце. Стилет состоит из сплошного проводника ,который при введение в иглу выступает за дистальный кончик канюли.Используется для первичного прокола межпредсердной перегородки при введение интродьюсера и/или катетера через перегородку из правой части сердца в левую. | шт | 25 | 72450 | 1811250 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
30 | Устройство для фиксации чреспеченочного дренажа | Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24F из нетканного материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколоидное кольцо. | шт | 5 | 8100 | 40500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
31 | Эмболизирующий желатин в шприцах | Эмболизирующий желатин: Биосовместимый, гидрофильный, сухой, формованный, рассасывающиеся. Предварительно нарезанный по размеру кубиками. Размер, мм и вес в гидратированном состоянии: 2,5 мм -25 мг,5 мм -50 мг, 22,5 мм -100 мг, 5,0 мм - 25 мг, 5,0 мм 50 мг, 5,0 мм 100 мг. Шприцы объемом 10 мл со стандартным наконечником Люэра. Наличие цветовой кодировки для идентификации шприцев с эмболизационным материалом разного размера | шт | 10 | 32602.5 | 326025 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
32 | Биопсийные щипцы | Биопсийные щипцы для пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Комплект -10 штук в упаковке (одноразовые) | комплект | 5 | 75000 | 375000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
33 | Проводник коронарный для позиционирования положения | Наружный диаметр проводника 0,014" (0,36 мм). Сердечник из медицинской нержавеющей стали повышенной жесткости, обеспечивающий большую опору для доставки стента. Дистальный сегмент сердечника – комбинация из трех конических и двух цилиндрических сегментов. Жесткий кончик проводника – проволочная спираль. Высокий уровень проходимости. Степень жесткости кончика проводника - стандартная. Степень жесткости тела проводника - низкая. Толщина средней части сердечника 0,0077". Тип кончика - оплетка, гибридный тип нанесения гидрофильного покрытия. Наличие нескольких вариантов жесткости кончика – от 0.8 до 2.8 г. Наличие нескольких вариантов типов поддержки. Длина рентгенконтрастной части – от 2-2.8, 35 см. | шт | 20 | 30000 | 600000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
34 | Аортальный выкусыватель 3,5 мм | выкусыватель стенки аорты для анастамозы, острыми режущими кромками, наконечник конической формы, размер 3,5 мм | шт | 5 | 12500 | 62500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
35 | Аортальный выкусыватель 4,0 мм | Инструмент для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастамозы, острые режущие кромки для получения ровных краев отвверстия, конический наконечник для легкого введения. Размер 4,0 мм. | шт | 5 | 9500 | 47500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
36 | Емкость дренажная билиарная | Дренажный мешок объемом 600 мл и из поливинилхлорида, устойчивая к изломам линияя длиной 61см с возможностью регулировки и фиксированным коннектором типа "папа". Наличие двойного дренажного клапана и пояса Velcro, с мягкой тканевой поддержкой. Дополительный коннектор "папа" в комплекте. Одна сторона мешка мягкая для комфорта паицента (опция). | шт | 35 | 7980 | 279300 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
37 | Блок картриджа, СНЕМ8+ | Блок картриджа с набором чувствительных элементов (датчиков) СНЕМ8+. | шт | 15 | 1500 | 22500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
38 | Блок картриджа, CG4+ | Блок картриджа с набором чувствительных элементов (датчиков) CG4+. | шт | 15 | 1550 | 23250 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
39 | Картридж | Картридж CG8 к анализатору i-STAT №25 | уп | 7 | 122850 | 859950 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
40 | Блок картриджа, Тропонин | Блок картриджа с набором чувствительных элементов (датчиков) Тропонин. | шт | 15 | 1500 | 22500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
41 | Протез сосудистый линейный PTFE, диаметр 6 | Протез сосудистый линейный PTFE, размер: диаметр 6, длина 40-50 | шт | 5 | 250000 | 1250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
42 | Протез сосудистый линейный PTFE, диаметр 7 | Протез сосудистый линейный PTFE, размер: диаметр 7, длина 40-50. | шт | 3 | 250000 | 750000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
43 | Протез сосудистый линейный PTFE, диаметр 8 | Протез сосудистый линейный PTFE размерами: диаметр 8 длина 50. | шт | 5 | 250000 | 1250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
44 | Петля резекционная | Петля резекционная для пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, толстого кишечника.Комплект -5 штук в упаковке (одноразовые) | комплект | 2 | 78000 | 156000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
45 | Комплект для чрескожного введения | Комплект для чрескожного введения: катетер силиконовый рентгеноконтрастный с дакроновой подкожной манжетой-4,2 Fr, наружный диаметр 1,4мм, длиной 75см, эффективная длина 50см; проводник проволочный; туннелер металический; интродьюсер с расщепляющим устройством 4,5Fr; заглушка иньекционная-1шт; крылышко для фиксации-2шт; колпачок; скальпель; наклейки в карту пациента | шт | 2 | 120000 | 240000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
46 | Дренажный комплект циклера | Для автоматизированного перитонеального диализа стерильный пластиковый контейнер (мешок), объемом 15 л. | шт | 200 | 5480 | 1096000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
47 | Дренажная система однобаночная двухкамерная объем 2300 мл | Система предназначена как для пассивного под действием силы тяжести, так и активного с помощью вакуумных устройств дренирования плевральной полости. | шт | 80 | 2500 | 200000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
48 | Набор для нефростомии методом прямой прокол (с дренажным катетером Pigtail (Косичка) с гидрофильным покрытием) | Набор для нефростомии методом прямой прокол (с дренажным катетером Pigtail (Косичка) с гидрофильным покрытием) | набор | 3 | 32000 | 96000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
49 | Комплект для чрескожной пункционной нефростомии 6Fr | Комплект для чрескожной пункционной нефростомии 6Fr | шт | 10 | 1500 | 15000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
50 | Комплект дренажа ран | Комплект с круглым силиконовым дренажем. В комплект входит: дренаж 10Fr. Резервуар дренажный с градированной шкалой, объемом 100 мл | шт | 15 | 1300 | 19500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
51 | Дренаж | U-дренаж Ульмера размер14, внешний диаметр 4,5 длина 50см. Длина перфорации12см троакар с рентгенконтрастной полосой, с троакаром и без троакара. Длина : 50см. Р-ры: 08Fr. – 14Fr.,перфорированная часть 5, 8, 10 или12 cм. Стерильно | шт | 7 | 1200 | 8400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
52 | Шунтирующая система Дельта , малая | Шунтирующая система Дельта, малая, низкого , среднего или высокого давления. Разработан для снижения риска гипердренирования СМЖ. В конструкцию клапана включено антисифонное устройство – Дельта-камера, позволяющее поддерживать интравентрикулярное давление пациента в пределах физиологической нормы., независимо от скорости вырабатывания ликвора и положения тела пациента (лежа/стоя). Внорме диафрагма камеры закрыта и открывается при увеличении положительного интравентрикулярного давления. При нарастании отрицательного давления – немедленно закрывается. Клапан Дельта состоит из двух различных материалов – полипропилена и силикона (без примеси латекса) , исключающих слипанеи и деформацию клапанов. Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на клапане указывают направление тока ликвора , места соединения с катетерами и градацию по давлению. Все клапаны Дельта включают в себя резервуар для инъекций и взятия проб ликвора , а также окклюдеры для избирательной промывки. Катетеры производятся из силикона (без примеси латекса) , что препятствует их слипанию и петлетлеобразованию. Отсутствие металлических деталей в системах позволяет без помех проводить КТ и ЯМР исследования. В комплект входят : Клапан Дельта , малый , размер 36*6мм. Вентрикулярный катетер , стандартный, с правоугольной клипсой , со стилетом, импрегнирован барием , длина -230 мм , внутренний диаметр -1.2-1.3мм, наружный диаметр – 2.1-2.5мм. Наличие 4 рядов по 8 отверстий на дистальном конце катетера длиной 16мм. Наличие 3 маркеров длины , через 50 мм. От проксимального конца; Кардиоперитонеальный катетер , стандартный , импрегнирован барием , длиной 900 мм , наружный диаметр 2,5 мм внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 8 щелевидных отверстий , располдоженных под углом 90 градусов в стенке катетера. Наличие 3 маркеров длины на расстоянии 100мм. От проксимального конца. Наличие 2 щелевых отверстий , расположенных под углом 180 градусов в стенке катетера. Режим функционирования: 1.0/1.5/2.0. | шт | 5 | 213786 | 1068930 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
53 | Троакар одноразовый | Троакар одноразовый с острым стилетом внутренний диаметр 12мм, длина 100мм, включая редукционный клапан 5мм, стерильный, в уп.10 шт. | уп | 80 | 19350 | 1548000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
54 | Туннельный центральный венозный катетер | Туннельный центральный венозный катетер | шт | 5 | 15000 | 75000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
55 | Эндопротез- сетка с титаносодержащим покрытием, размер 15 см x 15 см | Эндопротез сетки изготовлены из полипропиленовых мононитей с титаносодержащим покрытием. Размер пор составляет около 1мм. Сетчатый эндопротез в индивидуальной упаковке размером 15 см x 15 см, удельный вес 35гр/м2. | шт | 20 | 28000 | 560000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
|  | Итого |  |  |  | 37077515
| Директор Департамента лекарственного обеспечения |  |  |  |  | Г. Камзина