## ЗЦП
Приложение №1 к Объявлению № 83 о проведении закупа товаров «Медицинские изделия» способом запроса ценовых предложений от 23.06.23г.
|  |  | Перечень закупаемых товаров | Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Технические и качественные характеристика товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Проводник гидрофильный диагностический | Проводники диагностические. Наименование товара - диагностические проводники. Основные функциональные требования, технические характеристики. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия всего проводника. | шт | 80 | 13947 | 1115760 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Набор для катетеризации центральных вен | Набор для катетеризации центральных вен. В состав набора входят: катетер, материал полиуретан, рентгеноконтрастный, длина 20 см., маркирован каждый см., удлинительная трубка 8 см, крылышки для фиксации, игла-интродьюсер в виде расщепляемой канюли с крылышками*, длина 18 мм, диаметр 0,7 мм. Объем заполнения катетера 0,07 мл, обеспечивает поток 1,0 мл в мин. для катетеризации центральных вен через периферическую размер 1 Fr - 28G (0,17мм х 0,3мм). | набор | 100 | 39500 | 3950000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Трубка эндотрахеальная, с манжетой. Размер 6,0 | Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, размер 6,0, для пероральной и назальной интубации предотвращеат риск перегиба трубки | шт | 20 | 4500 | 90000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Трубка эндотрахеальная, с манжетой. Размер 6,5 | Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, размер 6,5, для пероральной и назальной интубации предотвращеат риск перегиба трубки | шт | 20 | 4500 | 90000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Трахеостомическая трубка без манжеты, размеры 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм | Материал изготовления: композитные полимерные материалы на основе прозрачного пластифицированного, термопластичного, имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с двусторонним силиконовым покрытием. Внутренни диаметр 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм, наружный диаметр: 4,2; 4,9; 5,5; 6,2; 6,9 мм, угол изгиба 90 град. Коннектор - 15 мм, рентгенконтрастная синяя линия по всей длине трубки, две саржевых тесьмы для фиксации трубки к шее пациента | шт | 50 | 8000 | 400000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
6 | Адаптер конуса | Адаптер конусов необходим для установки головки с конусом типа "мама" на плечевой компонент с конусом типа "мама". Материал титановый сплав. Длина 23 мм. Конус обращенный к головке 9,5/10 мм, высотой 8 мм, конус обращенный к плечевому компоненту 8.78/9.47 мм, Толщина пластины между конусами 2 мм. | шт | 1 | 41035 | 41035 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
7 | Эндопротез локтевого сустава онкологический | Материал: Ti-6Al-4V-ELI. Варианты: левый и правый. Длина 50 – 63 мм. Ножка компонента должна иметь четырехугольное сечение и форму двойного клина. В проксимальной части ножка компонента должна антиротационный фланец по передней поверхности. Компонент должен иметь пескоструйную обработку поверхности в зоне ножки и полировку в зоне соприкосновения с полиэтиленовым вкладышем и втулкой. | шт | 1 | 1041200 | 1041200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
8 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиламентная, игла колющая 1/2окр USP 3/0 (2) 2xHR16-17мм длина нити 90 см | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая (не менее 99%), монофиламентная (синяя). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 3/0 M2 две иглы, колющая-частично круглая с уменьшенным режущим кончиком сосудистая. 1/2 окружности, длина нити 90 см две иглы 2xHR 16-17 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом. Сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Метод стерилизации этилен диоксид. | шт | 48 | 2600 | 124800 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
9 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная, с покрытием USP 4/0 (M 1,5) колющая - 1/2окр, две иглы HR 2 Х 16 мм, длина нити 75-90 см | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 4/0 (M1,5) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности две иглы HR 2 Х 16 мм, длина нити не менее 75см и не более 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Форма иглы со сглаженной формой иглы. Метод стерилизации этилен оксид. | шт | 120 | 3045 | 365400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
10 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная, с покрытием USP 5/0 (M 1) колющая -1/2окр две иглы HR 2 Х 16 мм длина нити 75-90 см | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 5/0 (M1) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности две иглы HR 2 Х 16мм, длина нити не менее 75см и не более 90см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Форма иглы со сглаженной формой. Метод стерилизации этилен оксид. | шт | 38 | 3600 | 136800 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
11 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиламентная (синяя), с покрытием игла колющая - сосудистая (коронарная) 3/8окр USP 7/0 (0,5) 2xTRM 9,3мм, длина нити 60см | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая (не менее 99%), монофиламентная. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 7/0 M0,5 две иглы, колющая-частично круглая с уменьшенным режущим кончиком сосудистая, для лучшего проникновения в сосудистой хирургии. 3/8 окружности, длина нити 60 см две иглы 2xTRM 9,3 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Метод стерилизации этилен диоксид. | шт | 48 | 4685 | 224880 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
12 | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, с атравматической иглой USP 2/0 (M3) колющая - 1/2окр 75см HR 26мм | Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 2/0 (M3) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности игла HR 26 мм, длина нити 75 мм. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Форма иглы со сглаженной формой. Метод стерилизации этилен оксид. | шт | 36 | 1000 | 36000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
13 | нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 USP 0 (M3,5) колющая - 1/2окр 90 см фиолетовая HR 40-48mm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. Толщина нити USP 0 (M3,5), длина нити 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Высокопрочный сплав стали. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40-48 mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Форма иглы со сглаженной формой иглы. Метод стерилизации этилен оксид. | шт | 240 | 860 | 206400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
14 | Пробирки вакуумные 6,0 мл 13х100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без добавок, с круглым дном | Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками. Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, отметкой уровня наполнения. - Объем забираемого образца не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм | шт | 10000 | 74.25 | 742500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
15 | Контейнер со встроенным держателем для сбора мочи, желтая крышка, 100мл. | контейнер полипропиленовый - крышка завинчивающаяся, желтого цвета, со встроенным держателем - объем - не более 100 мл - градуировка до 100 мл с шагом не более 10 мл - матовая область для записи информации | шт | 10000 | 170 | 1700000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
16 | Пробирки для иммунофенотипирования | Пробирки для иммунофенотипирования прозрачные, пластиковые 12х75, 5 мл | шт | 5000 | 51.48 | 257400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
|  | Итого |  |  |  | 10522175
| Директор Департамента лекарственного обеспечения |  |  |  |  | Г. Камзина