## РЕЕСТР
Приложение 1 к объявлению №85
Перечень закупаемых товаров, техническая спецификация
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм-я | Кол-во / объем всего | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | Бедренный компонент | Бедренный компонент Материал: кованый кобальтохромовый сплав. Форма анатомическая (правый и левый). Единый радиус в сагиттальной плоскости в диапазоне от 10 до 110 либо от 0 до 95 либо от -15 до 75 градусов. На внутренней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки высотой до 15.5 мм и максимальным диаметром 7 мм либо места для крепления модульных ножек. 6-9 типоразмеров для правого и левого компонентов. Сочетаемость с большеберцовым вкладышем ± 1 размер. Сочетаемость с компонентом надколенника не ограничена. Тип фиксации- цементная. Особенность компонента с дополнительной стабилизацией и степенью связанности: обработка несущей поверхности - высокая степень полировки с высокоэнергетической бомбардировкой азотом; обработка внутренней поверхности - вафельная макротекстура глубиной 0,75 мм; допустимая наружновнутренняя ротация ±100; запас наружновнутреннего смещения: до ± 2.5 мм; толщина фланцев: передний - 8 мм. 6 стандартных размеров: переднезадние размеры по наружному мыщелку 54 до 76 мм, наружновнутренний от 56 до 81 мм, внутренние переднезадние размеры от 35 до 58, толщина переднего фланца 8 мм, толщина заднего фланца 8 мм. Ширина короба 17-21 мм. Высота короба 20-25 мм. Ширина мыщелков 20-30 мм. Высота основания ножки 42-48 мм. По внутренней поверхности резьбовые отверстия для фиксации задних и дистальных опорных блоков (аугментов). | шт | 1 | 631750 | 631750 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
2 | Бедренный компонент | Бедренный компонент эндопротеза левый и правый. Бедренный компонент с сохранением или замещеием задней крестообразной связки CR/RP изготовлен из кобальт-хромового кованного сплава CoCr29Mo. Увеличение размеров во фронтальной плоскости с 56 мм (для 1-размера) до 82 мм (для 8-го размера) с шагом 3, 3,5, 4, 4,5, 5 и 6 мм. Увеличение размеров в сагитальной поверхности от 50 мм (для 1 размера) до 80,5 мм (для 8-го размера) с шагом 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 мм. | шт | 2 | 631750 | 1263500 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
3 | Бедренный компонент | Бедренный компонент: материал CoCr сплав, Количество типоразмеров – не менее 6, форма - должен иметь единый радиус в сагиттальной плоскости в диапазоне от 10 до 110 градусов. Варианты: левый летеральный/правый медиальный и левый медиальный/правый латеральный. Дистальный фланец имеет анатомический боковой наклон в 6.5 градусов. По внутренней поверхности имеются два фиксационных выступа. Толщина дистального фланца – 7 мм. Толщина заднего фланца – 7 мм. | шт | 4 | 1147255 | 4589020 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
4 | Бедренный компонент | Бедренный компонент левый цементной фиксации, размер M. | шт | 1 | 1147255 | 1147255 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
5 | Бедренный мыщелковый компонент - стандартный | Бедренный мыщелковый компонент - стандартный | шт | 4 | 694925 | 2779700 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
6 | Бедренный мыщелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый) | Бедренный мыщелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый) | шт | 6 | 840120 | 5040720 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
7 | Большеберцовый компонент онкологический | Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Поверхность имеет пескоструйную обработку. По передней поверхности имеется вставка из пористого титана для вторичной фиксации мягких тканей, отверстия и петля для проведения швов для рефиксации собственной связки надколенника. 5 типоразмеров Ширина 58-77 мм, переднезадний размер 38-48 мм Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 8 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм Длина замещаемого сегмента кости 56-62 мм. | шт | 5 | 694925 | 3474625 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
8 | Большеберцовый вкладыш | Вкладыш Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Особенности производства полиэтилена: троекратно подвергнут воздействию гамма-излучения в дозе 30 кГр (3 мрад) с последующим нагреванием до 130 градусов по Цельсию (ниже температуры плавления полиэтилена). Фиксирующая проволока из кобальтохромового сплава. Форма 4 варианта: CR для случаев с функционирующей задней крестообразной связкой и CS с мыщелковой стабилизацией для случаев с ослабленной или отсутствующей задней крестообразной связкой и PS для замещения крестообразной связки. Верхняя поверхность вкладышей СR, CS, PS имеет форму сферической дуги и дизайн не ограничивает ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±20 градусов. В переднем отделе артикулирующей поверхности имеется углубление по центру для снижения вероятности конфликта с надколенником. Задний край суставной поверхности вкладыша скошен. В варианте в CS увеличена высота переднего края вкладыша и межмыщелковой зоны. Вкладыши универсальны для правого и левого суставов. Особенность вкладыша типа TS: материал - высокомолекулярный полиэтилен стерилизованный гамма излучением в азоте. Стабилизирующий штифт – кобальтохромовый сплав. Встроенный наклон назад = 4°; Высота заднего стабилизатора: 23-27-29 мм; Ширина заднего стабилизатора: 16-20 мм; В передней части имеется фиксационная проволока. Количество типоразмеров: 6-8. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 8 -24 мм. Механизм фиксации: защелкивание. | шт | 2 | 763745 | 1527490 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
9 | Большеберцовый вкладыш 13 мм х XS/S S1/S3 | Большеберцовый вкладыш 13 мм х XS/S S1/S3. | шт | 11 | 146190 | 1608090 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
10 | Большеберцовый компонент | Большеберцовый компонент: материал - СoCr сплав. 6 типоразмеров. Механизм фиксации вкладыша: бортик по всему периметру. По дистальной поверхности имеются два фиксационных выступа. | шт | 5 | 158050 | 790250 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
11 | Большеберцовый компонент | Большеберцовый компонент килевидный | шт | 8 | 485910 | 3887280 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
12 | Большеберцовый компонент | Большеберцовый компонент Материал: кованый кобальтохромовый сплав. Форма: универсальный для правого и левого суставов. Ножка имеет килевидную форму со ступенчатыми боковыми крыльями. Типоразмеры: 6-8 типоразмеров. Толщина: до 3,3 мм. В компоненте с возможностью фиксации аугментов и удлинителя ножки имеются 4 отверстия под фиксационные винты и отверстие в ножке для удлинителя ножки. | шт | 8 | 158050 | 1264400 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
13 | Большеберцовый компонент с вкладышем | Большеберцовый компонент с вкладышем | шт | 5 | 631880 | 3159400 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
14 | Большеберцовый ротационный компонент | Большеберцовый ротационный компонент размер XS-XL. | шт | 5 | 705895 | 3529475 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
15 | Большеберцовый ротационный компонент | Большеберцовый ротационный компонент малый | шт | 5 | 705895 | 3529475 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
16 | Большеберцовый ротационный компонент малый | Большеберцовый ротационный компонент малый: Материал: кобальтохромовый сплав. Размер: Small, задний вылет 3 мм. Все поверхности имеют высокую степень полировки. В верхней части имеет выступ с отверстиями для оси и ограничителя переразгибания. На дистальной поверхнсти имеет ножку, погружающуюся в углубление большеберцового компонента. | шт | 1 | 3618585 | 3618585 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
17 | Вертельный проксимальный бедренный компонент | Вертельный проксимальный бедренный компонент | шт | 10 | 4830 | 48300 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
18 | Пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100°, 110°, 120°, 150°. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм | Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимаотного отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия под углом 120° и 150° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 3,5 мм и 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм. Дистальная часть пластины паклонена относительно проксимальной под углом 15°. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 40 | 72100 | 2884000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
19 | Винт 3,5 - длиной 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. | Винт 3,5 - Винт длиной 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx Т15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета. | шт | 315 | 7622 | 2400930 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
20 | Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая, правая 10отв. L-210 | Пластина большеберцовая дистальная передненаружная, правая или левая, длиной 210 мм, толщиной 2,8 мм. Количество резьбовых отверстий 10 для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм. Также должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | шт | 4 | 65202 | 260808 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
21 | Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая, левая 8отв. L-183 | Пластина большеберцовой дистальная медиальная правая, левая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости и переломы распространяющиеся к диафизу. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-183мм, ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстие с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм и 66мм от края диафизарной части пластины и 8 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм и на расстоянии 58,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3мм. Дистальна часть изогнута по переменному радиусу. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета. | шт | 2 | 65202 | 130404 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
22 | Пастина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100°, 110°, 120°, 150°, Длина пластины L-80мм, 86мм, 95мм | Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимального отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L-80мм, 86мм, 95мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия: 1 перпендикулярно и 2 под углом 110° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,9мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 35 | 72100 | 2523500 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
23 | Винт блокирующий 5,0 - длиной 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм | Винт блокирующий 5,0 - Винт длиной 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 6,2мм, высотой 4,3мм под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт синего цвета. | шт | 200 | 8800 | 1760000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
24 | Пластина для мыщелков бедренной кости, левая, правая 10отв. L- 263 | Пластина для мыщелков бедренной кости левая, правая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела бедренной кости, надмыщелковых переломов, суставных и внесуставных переломов мыщелков. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая. Толщина пластины в диафизарной части 5,2мм, в эпифизарной 4мм. Длина пластины L-263мм, ширина пластины в диафизарной части 18мм, в эпифизарной 38,5мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спратать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшает кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 5 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 1 отверстие с двухзаходной резьбой 8,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, 1 отверстий с резьбой М4 для фиксации шаблон-накладки и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм, имеющее шароподобное углублени диаметром 8,5мм, для компрессионного винта, упрощающее позиционирование пластины на кости. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 22,5мм от края диафизарной части пластины, 9 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 12мм, 32мм и 74мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 53мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 5мм. Диафизарная часть пластины изогнута по радиусу R1000мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,3мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета. | шт | 4 | 65202 | 260808 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
25 | Винт полиаксиальный диаметром 3.5, 4.0, 4.5 мм, длиной 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм | Винт для задней шейной фиксации полиаксиальный, полностью или частично-нарезной, диамерт ножки винта 3.5, 4.0 4.5 мм длина от 10 до 40 мм с шагом 2 мм. Цветовая кодировка ножки винта в зависимости от диаметра. Головка камертонного типа с пазами на латеральных плоскостях лепестков для захвата и удержания специальным инструментом. Минимальная длина частично-нарезного 24 мм. | шт | 3 | 300 | 900 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
26 | Винт блокирующий | Винт блокирующий (гайка) предназначен для зажима стержня в головке винта для задней шейной фиксации. Резьба трапециодальная несимметричная, обеспечивает высокую прочность и предотвращает перекос резьбы. Профиль резьбы предотвращает расклинивание головки, благодаря направлению сил реакции внутрь винта. Винт канюлированный. Шлиц винта выполнен под отвёртку типа TORX T30. Во избежание ошибок, соединение винта с отвёрткой возможно только с одной стороны. Зажимной винт полностью прячется в чаше головки винта. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. | шт | 3 | 3000 | 9000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
27 | Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L- 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм | Винт компрессионный канюлированный - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья: ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. В дистальной части винта резьба диаметром 3мм, длиной 8мм, в проксимальной части диаметром 3,9мм, длиной 6мм. Диаметр части винта между двумя резьбами 2,2мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S2 глубина шлица 2,5мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающе что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет 2 подточки под углом 20°, начало проксимальной резьбы имеет 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 60 | 26162 | 1569720 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
28 | Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм,26 мм, 30 мм | Bинт кортикальный - Длина винтов 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм,26 мм, 30 мм . Винт с переменным диамтром. Диаметр винта 1,5мм, длина 11мм, резьба на длинне 5мм винта, переходящий в диаметр 2,7 мм с резьбой. Головка винта полупотайная, диаметром 5мм, высотой 2,1мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет острое начало, вершинный угол - 130°. Конец винта трёхгранный. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. | шт | 8 | 3000 | 24000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
29 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20H; 22H; 24H; 26H; 28H; 30H; 32H; 34H; 36H; 38H; 40H; | Bинт кортикальный самонарезающий 2,7 - диаметр винта 2,7мм, длина винта 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм,36мм, 38мм, 40мм, резьба на всей длинне винта. Головка винта полупотайная, диаметром 4,8мм, высотой 2,2мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,1мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, нарезаные по радиусу R10мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Винт золотого цвета. | шт | 3 | 3694 | 11082 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
30 | Винт кортикальный самонарезающий 2.7x26T; 30Т | Винт кортикальный самонарезающий 2,7 - Винт длиной 26мм,30 мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,7мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,2мм под отвертку типа Torx T8, глубина шлица 1,6мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана. Винт золотого цвета. | шт | 6 | 3906 | 23436 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
31 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм | Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 183 | 4470 | 818010 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
32 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Т | Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета. | шт | 155 | 5356 | 830180 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
33 | Винт кортикальный самонарезающий 4.5x 20 , 25, 30, 35, 40, 45 мм | Винт канюлированный - Винт длиной 20 , 25, 30, 35, 40, 45 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм, диаметром 8мм, под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное ступенчатое начало, вершинный угол - 120°, диаметр 3мм на расстоянии 1,5мм, переходит под углом 55° до диаметра 4,5мм. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 8°. Материал изготовления: сплав титана, технические нормы: ISO 5832/11. Винт золотого цвета. | шт | 146 | 6450 | 941700 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
34 | Винт, диаметр 1,5 мм (длина: 3,5 мм) | Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 3,5 мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самосверлящий (не требующий предварительного высверливания отверстия) и самонарезающий. Цветная маркировка винта (серый) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве. | шт | 15 | 40000 | 600000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
35 | Винт, диаметр 1,5 мм (длина: 4 мм) | Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина:4 мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самосверлящий (не требующий предварительного высверливания отверстия) и самонарезающий. Цветная маркировка винта (серый) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве. | шт | 10 | 40000 | 400000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
36 | Вкладыш | Вкладыши (тибиальная геми-прокладка) изготовлены из ультравысокомолекулярного полиэтилена низкого давления. Вкладыши с ярко выраженным углублением DD позволяют иметь дополнительную стабильность во всех направлениях. Размеры от 10 до 20 мм, с шагом 2 мм. Ультраконгруэнтные вкладыши имеют четко выраженную поверхность позволяющую иметь дополнительную ротацию до 7,5 мм | шт | 1 | 763745 | 763745 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
37 | Вкладыш для малого проксимального большеберцового компонента | Вкладыш для малого проксимального большеберцового компонента: Материал: Высокомолекулярный полиэтилен.Толщина: 10, 13, 16, 20, 24мм. Посередине имеется отверстие для ротационного большеберцового компонента. | шт | 10 | 143405 | 1434050 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
38 | Втулка бедренного компонента | Втулка бедренного компонента: Материал: сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Длина: 11 мм. Диаметр внутренний : 5 мм. Диаметр наружний : 11 мм. | шт | 15 | 105815 | 1587225 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
39 | Втулка бедренного компонента | Втулка бедренного компонента: Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Длина: 16 мм. Диаметр внутренний : 5 мм. Диаметр наружний : 11 мм. | шт | 15 | 105815 | 1587225 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
40 | Втулка большеберцового компонента | Втулка большеберцового компонента: Материал: Высокомолекулярный полиэтилен. Длина: 35 мм. Внешний диаметр: 9 мм. Внутренний диаметр: 7 мм. | шт | 15 | 105815 | 1587225 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
41 | Головка бедренная | Головка эндопротеза: материал – нержавеющая сталь. Диапазон диаметров головок (в мм): 22, 28, 32, 36. Диапазон длин головок: -4, 0, +4, +6, +8, +12 для головок всех диаметров, кроме диаметра в 36 мм и (-5, 0, +5 для головок 36 мм). | шт | 2 | 99940 | 199880 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
42 | Головка бедренная биполярная UHR 51мм | Головка бедренная биполярная UHR 51мм | шт | 4 | 99940 | 399760 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
43 | Головка бедренная эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации | Тотальный эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации должен обеспечить полный объем движений и стабильность тазобедренного сустава. Типоразмерный ряд компонентов должен соответствовать антропометрическим характеристикам человека. Компоненты эндопротезов должны поставляться в стерильном виде. Головка эндопротеза: наличие головок в линейке с посадочными конусами: Морзе и V-40. Объём движений с внутренней головкой 28 мм: 84º. Наличие адаптера посадочного конуса керамической головки: конус Морзе – Конус 5º 38´ 11´´ (V-40). Требования к материалам: согласно ISO 5832 и ISO 5834. | шт | 2 | 373500 | 747000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
44 | Головка бедренная, диаметр головки: 36 мм | Головка эндопротеза: материал изготовления: кобальтхромовый сплав с высокоэнергетической обработкой поверхности азотом для повышения её гидрофильности и снижения коэффициента трения. Диаметр головки: 36 мм. | шт | 2 | 373500 | 747000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
45 | Головка из эндопротез тазобедренного сустава без цементной фиксации | Головка эндопротеза: варианты исполнения стандартные и асимметричные. Асимметричные: материал: CoCrMo сплав (ISO 5832-12). Диаметр головки: 28 мм и 32 мм. Конус: 12 мм /14 мм (14/16). Угол отклонения от оси ножки: 10 °. Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 6. Все варианты головок имеют воротничок различной длины. Головка позволяет изменять угол шейки, офсет, антеверсию шейки. Стандартные головки: материал сплав TiAl6V4. Диаметр 28 мм, 32 мм и 36 мм; Конус 12/14; Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 6. Для головки 28 мм от 0 до 17.5 мм; Для головок 32 и 36 мм от 0 до 20 мм. Головки с глубиной посадочного конуса более 10 имеют воротничок, менее – не имеют. Кобальтохромовые головки: CoCrMo сплав (ISO 5832-12). Диаметр 28 мм, 32 мм и 36 мм; Конус 12/14; Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 5. Для головки 28 мм от 0 до 14 мм; Для головок 32 и 36 мм от 0 до 16 мм. Головки с глубиной посадочного конуса более 10 имеют воротничок. | шт | 2 | 373500 | 747000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
46 | Головка из эндопротез тазобедренного сустава без цементной фиксации | Головка эндопротеза: материал изготовления - CoCr сплав с высокоэнергетической обработкой азотом для снижения коэффициента трения и повышения «смачиваемости» поверхности. Диапазон диаметров головок CoCr(в мм) для использования в паре с полиэтиленовым или керамическим вкладышем: 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44. Диапазон длин головок: -2, +1,5, +5, +8,5 +12 | шт | 1 | 373500 | 373500 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
47 | Головка плечевая | Имеет форму усеченной сферы диаметром 36-48 мм и высотой от 13 до 21 мм. Диаметр края головки от 31.4 до 46.2 мм. Материал: кобальтохромовый сплав. | шт | 7 | 329130 | 2303910 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
48 | Головка эндопротеза | Головка эндопротеза тазобедренного сустава без цементной фиксации, материал изготовления - CoCr сплав Диапазон диаметров головок 28,32,36 мм с полиэтиленовым или керамическим вкладышем: 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44. Глубина посадки на конус: для головок 28 и 32 мм - 4, 0, +4,+8, мм, для головки диаметром 36 мм - -5, 0, +5,+10 мм | шт | 1 | 373500 | 373500 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
49 | Головка эндопротеза тазобедренного сустава | Головка изготовлена из металлического кобальт-хромового сплава, конус 12/14, диаметром 28 мм. 5 размеров (S, M, L, XL, XXL ). | шт | 1 | 373500 | 373500 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
50 | Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) | Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 8 | 421698 | 3373584 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
51 | Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 15мл | Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 5 | 310184 | 1550920 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
52 | Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 45мл | Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 4 | 617805 | 2471220 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
53 | Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 5мл | Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 10 | 107668 | 1076680 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
54 | Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 30мл | Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 5 | 421698 | 2108490 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
55 | Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 45мл | Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 5 | 617805 | 3089025 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
56 | Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 5мл | Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 5 | 107668 | 538340 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
57 | Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 15мл | Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 5 | 310184 | 1550920 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
58 | Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 30мл | Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 5 | 421698 | 2108490 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
59 | Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 45мл | Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 3 | 617805 | 1853415 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
60 | Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 5мл | Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 5 | 107668 | 538340 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
61 | Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 15мл | Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8) мм 15 мл.Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 5 | 310184 | 1550920 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
62 | Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 30мл | Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8) мм 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 5 | 421698 | 2108490 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
63 | Комплект для аппарата Илизарова | Комплект для аппарата Илизарова. Простыня хирургическая 100х70см-1 шт. Шарики марлевые (размер лесной орех)-20 шт. Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5х7,5см 4 сл – 10 шт. Пинцет анатомический(нос дельфина)-1шт. Емкость для антисептика-1шт. Ножницы-1шт. Зажим-1 шт. | комплект | 200 | 4100 | 820000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
64 | Комплект для вывихов | Простыня хирургическая 100х70см-1шт. Тампон круглый - 3шт. Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5х7,5см 4 сл-3шт. Пинцет анатомический (нос дельфина )-1шт .Емкость для антисептика-1шт. Фиксирующая полоска 3х15см-4 шт. Зажим-1 шт | комплект | 100 | 1200 | 120000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
65 | Костный клин для остеотомии 15 | Костный клин для остеотомии 15 | шт | 2 | 406536 | 813072 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
66 | Кубики из губчатой кости 5Х5Х5мм, 10мл | Кубики из губчатой кости 5Х5Х5мм 10 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 10 | 323002 | 3230020 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
67 | Кубики из губчатой кости 5Х5Х5мм, 20мл | Кубики из губчатой кости 5Х5Х5мм мм 20 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 6 | 546026 | 3276156 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
68 | Ножка бедренная | Ножка эндопротеза: формы ножек – безворотничковая, классическая клиновидная, c двумя продольными бороздками по бокам, не имеет каких- либо поперечных ребер или выступов. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe.Офсет ножки должен изменяться не за счет прямой латерализации, а за счет изменения угла шейки с 127º в стандартном варианте и на 132º в латерализованном. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не должна иметь гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/12.36, 5.40. Количество стандартных типоразмеров: не менее 8 на каждый шеечный угол, всего не менее 16. Офсет - должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размера ножки. Диапазон офсета (в мм): От 34 до 49 у стандартной ножки и от 38 до 54 мм у латерализованной. Диапазон длин ножек в (мм): от 110 до 145. Шаг у первых 8 размеров 10 мм. Варианты длины шейки в (мм): 30, 35, 37, 40. Возможность использования с керамическими головками. Резьбовое отверстие с противоротационным углублением, направленным в сторону шейки в проксимальной части ножки для крепления импактора. | шт | 3 | 488000 | 1464000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
69 | Ножка бедренная эндопротеза тазобедренного сустава цементной фиксации | Тотальный эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации должен обеспечить полный объем движений и стабильность тазобедренного сустава. Типоразмерный ряд компонентов должен соответствовать антропометрическим характеристикам человека. Компоненты эндопротезов должны поставляться в стерильном виде. Ножка эндопротеза: форма ножки: клиновидная, безворотничковая. Тип фиксации в биологических тканях: на костный цемент. Срок клинического применения: не менее 30 лет. Материал ножки: неоржавляющийся металлический сплав высокой твёрдости. Наличие централизатора. Материал централизатора: полиметилметакрилат (PMMA) Поверхность ножки: высокополированная. Шеечно – диафизарный угол: 125º. Количество вариантов офсетов ножки: не менее 5. Варианты размеров офсетов ножки: 30 – 33 – 37,5 – 44 – 50 мм. Возможность использования стандартной ножки для ревизии. Количество вариантов посадочных конусов ножки: не менее 2. Варианты посадочных конусов ножки: V-40 и BG. Максимальная длина ножки: не менее 260 мм | шт | 2 | 488000 | 976000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
70 | Ножка из эндопротез тазобедренного сустава без цементной фиксации | Ножка эндопротеза: формы ножек – классическая клиновидная. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки – кованый титан (ТАI6V4). Офсет ножки должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размеров компонентов. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Конус ножки: 12/14. Диапазон длин ножек в (мм): от 110 до 190 c шагом 5 мм. Варианты длины шейки в (мм): 30, 35, 37, 40. Возможность использования с керамическими головками. Резьбовое отверстие с противоротационным углублением, направленным в сторону шейки в проксимальной части ножки для крепления импактора | шт | 2 | 488000 | 976000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
71 | Ось эндопротеза | Ось эндопротеза | шт | 20 | 185175 | 3703500 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
72 | Ось эндопротеза малая | Ось эндопротеза малая | шт | 20 | 229730 | 4594600 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
73 | Пластина 2отв.L-12 | Пластина HEPI 2отв.L-12 - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-23мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закруглённой фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 12мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан, технические нормы: ISO 5832/3. Пластина золотого цвета. | шт | 10 | 33170 | 331700 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
74 | Пластина 2отв.L-16 | Пластина HEPI 2отв.L-16 - используется при фиксации зон роста у детей. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-27мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закруглённой фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 16мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. . Материал изготовления: титан, | шт | 10 | 33170 | 331700 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
75 | Пластина пациента, "нейтральный электрод", размер 145Х245 мм. к аппарату ALPHATOM GIMMI 200 | Пластина пациента, "нейтральный электрод", размер 145Х245 мм. к аппарату ALPHATOM GIMMI 200. | шт | 1 | 45000 | 45000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
76 | Пластина поперечная L-45 | Пластина поперечная L-45мм. - Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R350. Толщина пластины 4,2мм, длина пластины L-45мм, ширина пластины 12мм. В центре, в оси пластины расположено 2 отверстия диаметром 3мм, расстояние между отверстиями 4,5мм. На расстоянии 7мм от концов пластины в оси пластины, расположены 2 отверстия диаметром 5мм. По середине пластины проходит трапециевидный паз типа ласточкин хвост глубиной 2,9мм. Ширина нижней части паза 12,2мм, верхней части 10мм. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина синего цвета. | шт | 65 | 54338 | 3531970 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
77 | Пластина поперечная L-50 | Пластина поперечная L-50мм. - Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R350. Толщина пластины 4,2мм, длина пластины L-50мм, ширина пластины 12мм. В центре, в оси пластины расположено 2 отверстия диаметром 3мм, расстояние между отверстиями 4,5мм. На расстоянии 7мм от концов пластины в оси пластины, расположены 2 отверстия диаметром 5мм. По середине пластины проходит трапециевидный паз типа ласточкин хвост глубиной 2,9мм. Ширина нижней части паза 12,2мм, верхней части 10мм. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина синего цвета. | шт | 30 | 54338 | 1630140 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
78 | Пластина реконструктивная прямая 4.5 18отв. L-283 | Пластина реконструктивная прямая 4,5 18отв.L-283 – Пластина прямая, реконструктивная. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины 283мм, ширина 11мм, ширина пластины между отверстиями 5,3мм. В оси пластины расположено 18 фазированых нерезьбовых отверстий, расстояние между отверстиями 16мм, диаметр отверстия 4,7мм, размер фаски 1,3х45°. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб.. Материал изготовления - нержавеющая сталь. | шт | 3 | 45000 | 135000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
79 | Пластина эпифизарная, мостовидная 12mm | Эпифизарная, мостовидная 12mm. с двумя отверстиями, для винтов 4,5мм, расстояние между центрами отверстий 12 и 16мм. Пластина изогнута под углом 5 градусов с отверстием для фиксации к направителю, отверстия для временной фиксации спицами. | шт | 10 | 33170 | 331700 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
80 | Пластина эпифизарная, мостовидная 16mm | Эпифизарная, мостовидная 16mm. с двумя отверстиями, для винтов 4,5мм, расстояние между центрами отверстий 12 и 16мм. Пластина изогнута под углом 5 градусов с отверстием для фиксации к направителю, отверстия для временной фиксации спицами. | шт | 10 | 33170 | 331700 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
81 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный 5,0х30мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5.0 мм, с шагом 0,5 мм.Длин а транспедикулярных винтов 30мм. | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
82 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный 5,0х35мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5.0 мм, с шагом 0,5 мм.Длин а транспедикулярных винтов 35мм. | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
83 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный 5,0х40мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5.0 мм, с шагом 0,5 мм.Длин а транспедикулярных винтов 40мм. | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
84 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный 5,0х45мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5.0 мм, с шагом 0,5 мм.Длин а транспедикулярных винтов 45мм. | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
85 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный 5,5х30мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5.5 мм, с шагом 0,5 мм.Длин а транспедикулярных винтов 30мм. | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
86 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный 5,5х35мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5.5 мм, с шагом 0,5 мм.Длин а транспедикулярных винтов 35мм. | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
87 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный 5,5х45мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5.5 мм, с шагом 0,5 мм.Длин а транспедикулярных винтов 45мм. | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
88 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный 5,5х50мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5.5 мм, с шагом 0,5 мм.Длин а транспедикулярных винтов 50мм. | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
89 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный 6,0х40мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 6.0 мм, с шагом 0,5 мм.Длин а транспедикулярных винтов 40мм. | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
90 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный 6,0х45мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 6.0 мм, с шагом 0,5 мм.Длин а транспедикулярных винтов 45мм. | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
91 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный 6,0х50мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 6.0 мм, с шагом 0,5 мм.Длин а транспедикулярных винтов 50мм. | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
92 | Половина диафиза 200мм | Половина диафиза 200мм | шт | 1 | 1447475 | 1447475 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
93 | Проксимальный бедренный компонент диаметр 25 м, длина 50мм | Проксимальный бедренный компонент диаметр 25 м, длина 50мм | шт | 3 | 1031140 | 3093420 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
94 | Рентгеноконтрастный костный цемент | Рентгенконтрастный костный цемент: Костный цемент Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60˚С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке. | шт | 23 | 20000 | 460000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
95 | Спица без упора, L=370 мм, d=1,8 мм с трехгранной заточкой | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, длиной 370 мм, с трехгранной заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек | шт | 30 | 2114 | 63420 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
96 | Спица Киршнера с перьевой заточкой 1.5, 1.8, 2.0 x210, 380 | Спица Киршнера с перьевой заточкой 1.5, 1.8, 2.0x210, 380 мм – Остриё сверху сплащено на размер 0,8мм, кончик треугольный. Хвостовик расширяется до размера 1,7мм в ширину и сужен на толщине до 1,05мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное. | шт | 150 | 2009 | 301350 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
97 | Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1.5x210 | Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1,5x210 – Спица Киршнера диаметром 1,5мм, длиной 210мм. Остриё с трёхгранной заточкой под углом 12°. Материал изготовления - нержавеющая сталь, | шт | 10 | 1700 | 17000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
98 | Спица Киршнера с трехгранной заточкой 0.8, 1.0, 1.5, 1.8, 2.0 x150, 310, 380 | Спица Киршнера с трехгранной заточкой 0.8, 1.0, 1.5, 1.8, 2.0 x150, 310, 380 – Конусное остриё сверху уплощено на размер 0,8мм, длиной 5,5мм. Хвостовик уплощен обусторонне симметрично до размера 1,2мм на расстоянии 7мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь. | шт | 157 | 1998 | 313686 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
99 | Спица Киршнера с упором 1.5, 1.8, 2.0 x310, 380 | Спица Киршнера с упором1.5, 1.8, 2.0 x310, 380 мм – Спица Киршнера диаметром 1,5мм, длиной 310мм. Конусное остриё сверху уплощено на размер 0,8мм, длиной 5,5мм. Хвостовик уплощен обусторонне симметрично до размера 1,2мм на расстоянии 7мм. Спица имеет упор в оси на расстоянии 105мм от хвостовика. Упор в форме усечённого конуса с диаметром основания 5мм, высотой 5мм, вершинный угол 24°. Материал изготовления - нержавеющая сталь | шт | 80 | 2625 | 210000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
100 | Спица с упором, L=250, 400 мм, d=1,5; 1,8 мм с трехгранной/перьевой заточкой | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы с упором диаметром 1,5;1,8 мм, длиной 250, 400 мм с трехгранной /перьевой заточкой . Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек.Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 20 | 1700 | 34000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
101 | Спица, без упора, L=150, 250, 370 мм, d=1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм, с перьевой заточкой | Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы без упора диаметром 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм, длиной 150, 250, 370 мм, с перьевой заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. | шт | 80 | 2114 | 169120 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
102 | Транспедикулярный моноаксиальный винт размер 5,0 х 40мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5,0 мм с шагом 0,5 мм.Длина транспедикулярных винтов 40мм | шт | 5 | 70000 | 350000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
103 | Транспедикулярный моноаксиальный винт размер 5,0 х 45мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5,0 мм с шагом 0,5 мм.Длина транспедикулярных винтов 45мм | шт | 5 | 70000 | 350000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
104 | Транспедикулярный моноаксиальный винт размер 5,5 х 35мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5,5 мм с шагом 0,5 мм.Длина транспедикулярных винтов 35мм | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
105 | Транспедикулярный моноаксиальный винт размер 5,5 х 40мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5,5 мм с шагом 0,5 мм.Длина транспедикулярных винтов 40мм | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
106 | Транспедикулярный моноаксиальный винт размер 5,5 х 45мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5,5 мм с шагом 0,5 мм.Длина транспедикулярных винтов 45мм | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
107 | Транспедикулярный моноаксиальный винт размер 5,5 х 50мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 5,5 мм с шагом 0,5 мм.Длина транспедикулярных винтов 50мм | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
108 | Транспедикулярный моноаксиальный винт размер 6,0 х 40мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 6,0 мм с шагом 0,5 мм.Длина транспедикулярных винтов 40мм | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
109 | Транспедикулярный моноаксиальный винт размер 6,0 х 45мм | Винт транспедикулярный. Винты должны иметь V-образную форму тела для обеспечения легкого введения и более устойчивого положения винта в теле позвонка. Винты должны быть моно- или полиаксиальными. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 6,0 мм с шагом 0,5 мм.Длина транспедикулярных винтов 45мм | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
110 | Транспедикулярный моноаксиальный винт размер 6,0 х 50мм | Винт транспедикулярный. Профиль головки винтов 13мм. Головка полиаксиального винта должна отклоняться в любую сторону на не менее чем 36 градусов. Винт должен иметь самонарезающий кончик. Диаметр винта 6,0 мм с шагом 0,5 мм.Длина транспедикулярных винтов 50мм | шт | 10 | 38000 | 380000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
111 | Удлинитель ножки | Модульные ножки: цементной фиксации. Материал: кобальтохромовый сплав. Длина 80 мм ножки не должны иметь офсета, диаметр ножек 10, 12,14, 16,18 мм. | шт | 7 | 488000 | 3416000 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
112 | Универсальная ножка | Универсальная ножка | шт | 7 | 534600 | 3742200 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
113 | Универсальная плечевая ножка (цементная / бесцементная) | Универсальная модульная ножка. Материал титановый сплав. Конус типа папа 17 мм, диаметр основания конуса 22 мм. Длина замещающего кость сегмента 10-40 мм. Длина интрамедуллярной части ножки 90 - 110 мм, диаметр 9-11 мм. | шт | 6 | 605495 | 3632970 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
114 | Универсальный проксимальный плечевой модуль | Проксимальный плечевой компонент. Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещаемого сегмента кости 47,5 мм, обработка поверхности - пескоструйная, имеет конус типа "мама" глубиной 17 мм. В проксимальной части имеются отверстия для рефиксации мягких тканей. Проксимальное латеральное плечо имеет полировку. | шт | 4 | 661045 | 2644180 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
115 | Универсальный удлинитель | Модульный удлиняющий компонент. Материал титановый сплав. Диаметр 22 мм, длина замещаемого сегмента 40 мм, имеет 2 конуса - 1 типа "папа" длиной 17 мм и 1 типа "мама", глубиной 17 мм. | шт | 5 | 329105 | 1645525 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
116 | Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм) | Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм) | шт | 7 | 175615 | 1229305 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
117 | Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 20 мм | Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 20 мм. Ткань: Губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotec®.Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий. Стерилизация: Гамма-облучение Показания:Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 10 | 283268 | 2832680 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
118 | Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 30 мм | Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 30 мм. Ткань: Губчатая кость. Обработка: Процедура очистки Allotec®. Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания:Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности | шт | 5 | 381963 | 1909815 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика
119 | Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 x400 | Стержень интрамедуллярный эластичный диаметром 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 мм, длиной 400мм. Стержень имеет форму однородной спицы с постоянным диаметром по всей длине. На конце стержня находится хвостовик, который служит для введения и вращения стержня рукой. Хвостовик является продолжением стержня, изогнут по радиусу R=8,5мм, высотой 5мм, длиной 8мм, двусторонне сплащён под углом 8° до размер 0,75мм, закруглён на конце. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень коричневого цвета. | шт | 18 | 46247 | 832446 | г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46 | В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика