## Приложение 2
Приложение №2 к тендерной документации
Техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Технические и качественные характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во
1 | Контур дыхательный | Контур дыхательный, неонатальный, для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, с активным увлажнением, диаметр шлангов 10 мм, длина контура 1,5 м , с влагосборником, с камерой увлажнения, с проводом обогрева и соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6 мм, с дополнительным шлангом 0,4 м и комплектом принадлежностей | шт | 500
2 | Контур дыхательный | Контур дыхательный, неонатальный, для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 2000/4000/5000. Диаметр шлангов 10 мм, длина 1,6 м, с соединителем (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с портами 7,6 мм на Y-образном, c эластомерным соединителем 15F-10мм , со шлангом 0,4 м cоединителями эластомерным 15F-10мм, с линией мониторинга давления, с комплектом принадлежностей. | шт | 80
3 | Контур дыхательный | Контур дыхательный анестезиологический неонатальный, для соединения пациента с аппаратами ИВЛ, диаметр шлангов 10 мм, длина 1,2 м до 2 м, с дополнительным шлангом 0,8 и дыхательный мешок 0,5 л. | шт | 40
4 | Контур дыхательный | Контур дыхательный педиатрический, 15 мм с угловым соединителем, длина 1,6м с шлангом 0,8 м с мешком 1 л. для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. реверсивный, диаметр 15мм, длиной 1,6м, с угловым соединителем 22М/15F с угловым портом с герметизирующим колпачком, с защитной крышкой на У-образном соединителе. | шт | 900
5 | Контур дыхательный | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина контура до 1,8 м, угловой переходник к интубационной трубке, коннекция 22М/15F, с тест - заглушкой, коннекция дыхательных шлангов контура 22 F. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг длина до 0,9 м. Стерильный. | шт | 1500
6 | Контур дыхательный 1,6м c одним проводом нагрева, дополнительным шлангом 0,5м и самозаполняющейся камерой увлажнителя | Контур дыхательный гофрированный для взрослых 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина 1,5м, с обогревом, с влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22М-22F. Температурный порт 7,6мм на шланге вдоха: В комплекте контура: дополнительный шланг 0,5 м, соединители 22М-22М-2шт. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 200
7 | Набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены, S-игла G21 длиной 38 мм; катетер G18/20/F5, диаметр 1,7 мм, длина 13 см, | Набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера в комплекте, S-игла G21 длиной 38 мм; катетер G18/20/F5, диаметр 1,7 мм, длина 13 см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, проводником 0,46 мм х 25см, подвижные и неподвижные фиксирующие крылья, фиксирующий зажим, ЭКГ-кабель, шприц 5мл, скальпель, дилататор, безыгольный инфузионный коннектор сейфсайт.Скорость потока 15/9мл/мин. | набор | 300
8 | Набор для почечной терапии (Вес пациента: более 11 кг) | Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 11 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,6 м². Объем заполнения крови гемофильтра -44 мл. Общий объем заполнения крови набора - 93 мл. Материалы: Мембрана, ПВХ, Без латекса. | набор | 60
9 | Набор для почечной терапии (Вес пациента: более 30 кг) | Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,0 м². Объем заполнения крови гемофильтра -69 мл. Общий объем заполнения крови набора - 152 мл. Материалы: Мембрана, ПВХ, Без латекса. | набор | 35
10 | Набор пациента для СО2 инсуфлятора с анальным наконечником | Набор пациента для СО2 инсуфлятора с анальным наконечником | набор | 400
11 | Оригинальный удлинитель, длина 200 см | Оригинальный удлинитель, стандарт, 200 см, соединение Luer Lock, устойчива к давлению до 2 бар, длина 200 см | шт | 1600
12 | Процедурный комплект для лапаротомии. | 1. Защитное покрытие на стол 137х180- 1шт 2. Наконечник отсоса-1 шт 3. Защитное покрытие 80Х140-1шт 4. Пленка прозрачная-1 шт 5. Трубка отсоса 250 см-1шт 6. Простыня одноразовая 100Х100 с клейким краем 5см-4 шт 7. Простыня одноразовая 200Х150 с клейким краем 5см-1 шт 8. Простыня одноразовая 250Х316-1 шт 9. Чаша 250 мл-3 шт 10. Скальпель №22 с ручкой-2 шт 11. Счетчик игл-1 шт 12. Полотенце одноразовое-4 шт 13. Набор салфеток, рентгенконтрастные 30х30 см-20 шт 14. Набор салфеток, нерентгенконтрастные 10х10 см-40 шт 15. Набор салфеток, рентгенконтрастные 45х45 см-10 шт 16. Защитное покрытие на стол 150х250 см-1 шт 17. Халат стандартный XL-4 шт | комплект | 30
13 | Тампоны губчатые стандартные послеоперационные (различных вариантов исполнения) | Тампоны губчатые стандартные послеоперационные (различных вариантов исполнения) с нитью для извлечения, длина 4,5, толщина 1,5 см, высота 2 см, 10 штук в упаковке. | уп | 15
14 | Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3х25,4см в упаковке 100 листов | Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3х25,4см в упаковке 100 листов | уп | 10
15 | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20х25, в упаковке 100 листов | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20х25, в упаковке 100 листов | уп | 20
16 | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35х43, в упаковке 100 листов | Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35х43, в упаковке 100 листов | уп | 100
17 | Тест-картридж для аппарата АСТ | Тест-картридж для аппарата ACT (50 двойных тестов/упаковке), активированное время свертывания при высоком содержании гепарина. | уп | 80
18 | Контур дыхательный анестезиологический детский с нагревательным элементом и влагосборниками | Контур дыхательный анестезиологический детский с нагревательным эелементом с влагосборниками, диаметром 15мм, длина 1,6 м, с камерой увлажнения самозаполняющейся, с угловым соединителем и портом Luer-lock | шт | 100
19 | Дыхательные контуры для использования с аппаратами ИВЛ (коннекторы 22мм). Дыхательные контуры 10мм для активного увлажнения с одним проводом нагрева (Дыхательный контур Flextube 10 мм с проводом нагрева с неонатальным влогосборником, шарнирным Y- образным соединителем, самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным шлангом 0,5м, длина 1,6м. 1-4 литра в минуту. | Контур дыхательный для новорожденных для универсальных аппаратов ИВЛ. Шланги вдоха/выдоха комбинированные: экспираторный канал – плечо-шланг 1,2 ±0,01 м, диаметр 15±1 мм и лимб на пациента 0,4±0,01 м, диаметр 10±1 мм; инспираторный канал – плечи-шланги с влагосборником длиной 0,8±0,01м, диаметром 10±1 мм. Общая длина контура 1,6±0,01 м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха (материал "Flextube"), с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъемом питания провода обогрева. Дистальный конец провода обогрева должен быть расположен на расстоянии 150±2,5 мм от дистального конца шланга. В инспираторном канале: порты 7,6 мм с фиксированной герметизирующей заглушкой (на соединителе на камеру увлажнения, шланге вдоха) для термодатчиков. В экспираторном канале: разборный самогерметизирующийся влагосборник. Клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника. На Y- образном параллельном соединителе типа 10М-15F-10М на пациента выполнен порт 7,6 мм с фиксированным герметизирующим колпачком. Коннектор 15F закрыт внутренней тест-заглушкой (жёлтая). Соединения 10М -вертлюжные. Соединнение на аппарат и камеру увлажнения увлажнителя типа 22F. В составе контура увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. В сотав контура входит дополнительный шланг - аппарат -камера увлажнения длиной 0,5±0,01 м, диаметр 10±1 мм. Соединения дополнительного шланга на аппарат и камеру увлажнения типа 22F. Комплект дополнительных соединителей: соединитель 22М-22М/15F, соединитель 15F-8,5F. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер, аллюминий. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 200