## Приложение 1
Приложение №1 к тендерной документации
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Технические и качественные характеристика товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Стент-графт для грудного отдела аорты с возможностью фенестрации | Система стент-графта для грудного отдела аорты. Возможность проведения метода фенестрации грудного стент-графта. МРТ совместимый. Конический компонент. Дистальный диаметр меньше проксимального - необходимо для лечения конического типа аорты. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной и дистальной части - необходимо для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации. Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или стягивания винтовой рукоятки – для обеспечения контроля имплантации, снижения риска сдергивания стент-графта во время имплантации, предотвращения миграции стент-графта. Система развертывания с гидрофильным покрытием - для более простого проведения системы доставки через сосуды доступа •Непокрытое звено стента в проксимальной части для фиксации выше левой подключичной артерии - Параметр позволяет установить стент-графт без риска его смещения, частичного или полного складывания стент-графта во время и после его раскрытия •Материал стента – нитинол •Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта •Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента, для снижения рисков отслойки внутреннего слоя аорты •Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному, проксимальное непокрытое звено высвобождается в последнюю очередь, для точного позиционирования стент-графта и предотвращения рисков перекрытия сосудов, питающих органы •Размеры Прямой: Проксимальный диаметр (D1) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Общая длина закрытой части (L1) (мм): 40,60,80,100,120,140,160,180,200. •Размеры Суженной в дистальной части: Проксимальный диаметр (D1) (мм): 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38. Общая длина закрытой части (L1) (мм): 120,140,160,180,200. •Диаметр системы доставки - ≥ 21 и ≤ 24 Fr | шт | 3 | 2099500 | 6298500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Стент-графт для брюшной аорты с возможностью фенестрации: бифуркационный компонент | Система стент-графта (бифуркационный компанент) для аневризмы абдоминальной (брюшной) аорты. Возможность проведения метода фенестрации стент-графта во время операции. Рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части; в длинной ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце; в короткой ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – Двухслойная мембрана; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта. Наличие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента - опорные зубцы для супраренальной фиксации стент-графта. Проксимальный диаметр (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34. Диаметр для односторонней/противоположной конечности (мм): 10,12. Длина закрытой части изделия в организме (включая длину односторонней конечности), (мм): 120,140. Длина закрытой части изделия в организме (мм): 50. Длина противоположной конечности (мм): 30. Диаметр системы доставки - ≥ 21 и ≤ 23 Fr. | шт | 6 | 1335000 | 8010000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Стент-графт для брюшной аорты с возможностью фенестрации: контралатеральный компонент | Контрлатеральный компонент для системы стент-графта абдоминального (брюшного) отдела аорты: Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – Двухслойная мембрана; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта. Проксимальный диаметр (мм): 12,14,16. Дистальный диаметр (мм): 10,12,14,16,18,20,22. Общая длина закрытой части (мм): 40,60,80,100,120. Диаметр системы доставки - 18 Fr. | шт | 11 | 650000 | 7150000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Лезвие с угловым кончиком, размером 13 см x 2.9 мм | Лезвие изогнутое для пазух вращаемое для Микродебридера. Диаметр 2.9 мм. Длина 13 см, лезвие с двойным изнибом, длина рабочей части 6 мм. Предназначение: резекция опухоли гипофиза. Рабочая скорость 60-500 оборотов в минуту. Низкопрофильный дистальный изгиб 15 градусов. В комплекте 1 шт с ирригационной трубкой. | шт | 5 | 144642 | 723210 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Лезвие с угловым кончиком, размером 18 см x 2.9 мм | Лезвие изогнутое для дыхательных путей вращаемое с угловым кончиком для Микродебридера. Диаметр 2.9 мм. Длина 18 см, с двойным изнибом, длина рабочей части 6 мм. Предназначение: удаление папиллом и опухолей. ларингомаляция и педиатрическая хирургия. Рабочая скорость 60-500 осциляций в минуту. Низкопрофильный дистальный изгиб 15 градусов. В комплекте 1 шт. с ирригационной трубкой. | шт | 5 | 144642 | 723210 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
6 | Лезвие с угловым кончиком, размером 22 см x 2.9 мм | Лезвие изогнутое для дыхательных путей вращаемое с угловым кончиком для Микродебридера. Диаметр 2.9 мм. Длина 22 см, с двойным изнибом, длина рабочей части 6 мм. Предназначение: удаление папиллом, ларингомаляция и гипофизэктомия через клиновидную кость. Рабочая скорость 60-500 осциляций в минуту. Низкопрофильный дистальный изгиб 15 градусов. В комплекте 1 шт. с ирригационной трубкой. | шт | 5 | 109350 | 546750 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
7 | Лезвие с угловым кончиком, размером 18 см x 3.5 мм | Лезвие для дыхательных путей не вращающееся для Микродебридера. Диаметр 3.5 мм. Длина 18 см, с двойным изнибом, длина рабочей части 6 мм. Предназначение: удаление рецидивирующей респираторной папиломы и выполнение гипофизэктомии через клиновидную кость. Рабочая скорость 60-500 осциляций в минуту. Низкопрофильный дистальный изгиб 15 градусов. В комплекте 3 шт. с ирригационной трубкой. | шт | 5 | 177042 | 885210 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
8 | Лезвие ларингеальное с угловым кончиком, размером 22.5 см x 4.0 мм | Ларингеальное лезвие для дыхательных путей не вращающееся для Микродебридера. Диаметр 4.0 мм. Длина 22.5 см, с двойным изнибом, длина рабочей части 11 мм. Предназначение: уменьшение объема опухоли. Рабочая скорость 1500 осциляций в минуту. В комплекте 3 шт. с ирригационной трубкой. | шт | 6 | 234325 | 1405950 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
9 | Лезвие ларингеальное с угловым кончиком, размером 22 см x 4.0 мм | Ларингеальное лезвие для дыхательных путей вращаемые с угловым кончиком для Микродебридера. Диаметр 4.0 мм. Длина 22.0 см, с двойным изнибом, длина рабочей части 11 мм. Угловой кончик улучшает обзор при эндоскопии. Предназначение: уменьшение объема опухоли и удаление грануляционной ткани. Рабочая скорость 500 - 1200 осциляций в минуту. В комплекте 1 шт с ирригационной трубкой. | шт | 5 | 144642 | 723210 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
10 | Лезвие подскладочное с угловым кончиком, размером 27 см x 4.0 мм | Подскладочное лезвие для дыхательных путей вращаемые с угловым кончиком для Микродебридера. Диаметр 4.0 мм. Длина 27.0 см, с двойным изнибом, длина рабочей части 11 мм. Угловой кончик улучшает обзор при эндоскопии. Предназначение: трахеальный стеноз, уменьшениеобъема опухоли и удаление грануляционной ткани. Рабочая скорость 500 - 1200 осциляций в минуту. В комплекте 1 шт. с ирригационной трубкой. | шт | 5 | 144642 | 723210 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
11 | Лезвие трахеальное с угловым кончиком, с двойным изгибом размером 37 см x 4.0 мм | Трахеальное лезвие для дыхательных путей вращаемые с угловым кончиком для Микродебридера. Диаметр 4.0 мм. Длина 37.0 см, с двойным изнибом, длина рабочей части 11 мм. Угловой кончик улучшает обзор при эндоскопии. Предназначение: уменьшение объёма трахеальной папилломы и поражённых тканей, уменьшение объёма опухоли и удаление грануляционной ткани. Рабочая скорость 500 - 1200 осциляций в минуту. В комплекте 1 шт. с ирригационной трубкой. | шт | 5 | 144642 | 723210 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
12 | Лезвие трахеальное с рифлёным угловым кончиком, размером 37 см x 4.0 мм | Трахеальное лезвие для дыхательных путей не вращающее с угловым кончиком для Микродебридера. Диаметр 4.0 мм. Длина 37.0 см, длина рабочей части 11 мм. Угловой кончик улучшает обзор при эндоскопии. Предназначение: уменьшение объёма ткани, расположенной глубоко в гортани и трахеи, при рецидивирующей респираторной папилломе. Рабочая скорость 1200 осциляций в минуту. В комплекте 1 шт. с ирригационной трубкой. | шт | 2 | 82272 | 164544 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
13 | Бор изогнутый алмазный для переднего основания черепа, размером 15 см х 3.2 мм | Изогнутый бор для переднего основания черепа 3.2 мм, 40 градусов. Длина 15 см, рабочая часть 25 мм. Предназначение: удаление костной ткани из клиновидной кости, турецкого седла, ската черепа и крыловидного отростка, а также из окружающих их участков. Рабочая скорость: до 12000 обротов в минуту (вправо). В комплекте 1 шт. | шт | 2 | 135383 | 270766 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
14 | Бор изогнутый алмазный для переднего основания черепа, размером 13 см х 5.0 мм | Алмазный бор для переднего основания черепа, 5.0 мм, 70 градусов. Длина 13.0 см. Предназначение: удаление перегородок и остеом лобных пазух выше уровня лобного кармана. Рабочая скорость: до 12000 оборотов в минуту (вправо). В комплекте 1 штука. | шт | 2 | 145800 | 291600 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
15 | Бор изогнутый алмазный высокоскоростной круглый для пазух, размером 12,5 см х 5 мм | Бор для пазух высокоскоростной изогнутый круглый алмазный 5.0 мм. Длина 12.5 см, изогнутое. Насасывающий кончик бор выполнен в форме канюли. Предназначение: транссфеноидальная хирургия. Рабочая скорость: до 12000 оборотов в минуту (вправо). В комплекте 3 штуки с ирригационной трубкой. | шт | 2 | 234325 | 468650 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
16 | Микродебридер | Микродебридер (шейвер) для силовой интегрированной консоли IPC c принадлежностями. Инновационная силовая рукоятка для операций на ЛОР-органах.Совместим с широким ассортиментом специализированных лезвий и боров. Благодаря уникальному встроенному в рукоятку поворотному механизму, контролируемому через колесо для указательного пальца, кончик лезвия, независимо от вала вращения и положения тела лезвия, способен поворачиваться в диапазоне 360 градусов. Возможность отслеживания установленного инструментария (лезвий) при помощи ЭМ-хирургической навигации. Возможность подключения ирригационных трубок непосредственно к рукоятке микродебридера. Наличие удаленного контроля ирригации. | шт | 1 | 2895858 | 2895858 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
17 | Перчатки стерильные хирургические, размеры 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | Материал изготовления- натуральный латекс. Форма: анатомическая. Манжета: прямая манжета. Длина манжеты 290 мм (удлиненная). Толщина: Одинарная толщина на пальце 0,22 мм, в области ладони 0.2 мм. Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность: хлорированная. | пара | 30000 | 330 | 9900000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
18 | Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке, размеры M, L, XL, 2XL | Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке, размеры M, L, XL, 2XL | шт | 4000 | 380 | 1520000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
19 | Перчатки не стерильные, неопудренные нитриловые, амбидекстральные | Перчатки неопудренные нитриловые, амбидекстральные (подходят для правой и левой руки). Толщина: Палец мин 0,12+/-0,02 Кисть мин 0,10+/-0,02 Манжетка мин 0,08+/-0,02 Физические свойства: Ширина S=85mm, M=90mm, L=100mm, XL=110mm,+ 5mm Длина 240 мм минимум Толщина 0,08 мм минимум (обеспечивает тактильную чувствительность). Прочность на растяжение 14.0 МПа. Не содержат латекс. | пара | 100000 | 21.9 | 2190000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
20 | Полиаксиальный педикулярный винт солидный, 5,0х40 мм | Полиаксиальные педикулярные винты солидный. Головка полиаксиального винта отклоняется в любую сторону на 36 градусов. Резьба прямоугольного сечения. Резьба обеспечивает легкость установки и снижение возможности вывинчивания гайки. Головка винта имеет блокирующий механизм в виде однокомпонентной гайки. Винт имеет самонарезающий коническую резьбу и двоную нить нарезки. Винты выполнены из сплава Ti-6Al-4V. На винтах нанесена маркировка и код производителя. | шт | 5 | 49000 | 245000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
21 | Полиаксиальный педикулярный винт солидный, 5,0х45 мм | Полиаксиальные педикулярные винты солидный. Головка полиаксиального винта отклоняется в любую сторону на 36 градусов. Резьба прямоугольного сечения. Резьба обеспечивает легкость установки и снижение возможности вывинчивания гайки. Головка винта имеет блокирующий механизм в виде однокомпонентной гайки. Винт имеет самонарезающий коническую резьбу и двоную нить нарезки. Винты выполнены из сплава Ti-6Al-4V. На винтах нанесена маркировка и код производителя. | шт | 5 | 49000 | 245000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
22 | Полиаксиальный педикулярный винт солидный, 5,0х50 мм | Полиаксиальные педикулярные винты солидный. Головка полиаксиального винта отклоняется в любую сторону на 36 градусов. Резьба прямоугольного сечения. Резьба обеспечивает легкость установки и снижение возможности вывинчивания гайки. Головка винта имеет блокирующий механизм в виде однокомпонентной гайки. Винт имеет самонарезающий коническую резьбу и двоную нить нарезки. Винты выполнены из сплава Ti-6Al-4V. На винтах нанесена маркировка и код производителя. | шт | 5 | 49000 | 245000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
23 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный, 5,5х35 мм | Полиаксиальные педикулярные винты солидныйю Головка полиаксиального винта отклоняется в любую сторону на 36 градусов. Резьба прямоугольного сечения. Резьба обеспечивает легкость установки и снижение возможности вывинчивания гайки. Головка винта имеет блокирующий механизм в виде однокомпонентной гайки. Винт имеет самонарезающий коническую резьбу и двоную нить нарезки. Винты выполнены из сплава Ti-6Al-4V. На винтах нанесена маркировка и код производителя. | шт | 5 | 49000 | 245000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
24 | Полиаксиальный педикулярный винт, солидный,5,5х40 мм | Полиаксиальные педикулярные винты солидный. Головка полиаксиального винта отклоняется в любую сторону на 36 градусов. Резьба прямоугольного сечения. Резьба обеспечивает легкость установки и снижение возможности вывинчивания гайки. Головка винта имеет блокирующий механизм в виде однокомпонентной гайки. Винт имеет самонарезающий коническую резьбу и двоную нить нарезки. Винты выполнены из сплава Ti-6Al-4V. На винтах нанесена маркировка и код производителя. | шт | 5 | 49000 | 245000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
25 | Винт костный с фиксированным углом для стержня диаметр (мм) 3.5, размер (мм) 4.5, 5.5, длина (мм) 20, 35 | Винт костный с фиксированным углом для стержня диаметр (мм) 3.5, размер (мм) 4.5, 5.5, длина (мм) 20, 36 | шт | 5 | 55350 | 276750 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
|  | ИТОГО |  |  |  | 47115628
| Директор Департамента лекарственного обеспечения |  |  |  |  | Г. Камзина