## Приложение 1
Приложение №1 к тендерной документации
Перечень закупаемых товаров, техническая спецификация
№ лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Технические и качественные характеристика товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Общая сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Катетер диагностический, периферический | Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 40, 65, 80, 90, 100 и 110 см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17 мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089 мм) и 0.038" (0.97 мм). Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа упругий кончик. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200 psi (81, 6 bar). Пропускная способность для катетеров 4F длиной 40 см 20мл/сек, длиной 65см 18мл/сек, длиной 80см 18 мл/сек, длиной 90 см 15 мл/сек, длиной 100 см 15мл/сек, длиной 110см 15 мл/сек; для катетеров 5 F с внутренним диаметрос 0.046" длиной 40см 27мл/сек, длиной 65см 20мл/сек, длиной 80см 20 мл/сек, длиной 100 см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.052" длиной 65см 35 мл/сек, длиной 90см 30мл/сек, длиной 110см 28мл/сек; для катетеров 6F длиной 40см 43 мл/сек, длиной 65см 33мл/сек. длиной 80см 30мл/сек, длиной 110см 27мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. | шт | 280 | 12852 | 3598560 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
2 | Стент-графт для ТИПС | Имплантируемый эндопротез:наличие диаметров 8,9,10 мм;:наличие длины в диапазоне от 60 до 120 мм .Материал покрытия - биологически инертный сосудистый протез.Профиль системы доставки не более 8 F.Наличие рентгеноконтрастных маркеров на концах стента. | шт | 1 | 495000 | 495000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
3 | Эндоигла инъекционная жесткая | Эндоигла инъекционная 3 Шр., жесткая, одноразовая | шт | 200 | 65034 | 13006800 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
4 | Контур дыхательный | Контур дыхательный, неонатальный, для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 2000/4000/5000. Диаметр шлангов 10 мм, длина 1,6 м, с соединителем (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с портами 7,6 мм на Y-образном, c эластомерным соединителем 15F-10мм , со шлангом 0,4 м cоединителями эластомерным 15F-10мм, с линией мониторинга давления, с комплектом принадлежностей. | шт | 20 | 27440 | 548800 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
5 | Набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены, S-игла G21 длиной 38 мм; катетер G18/20/F5, диаметр 1,7 мм, длина 13 см, | Набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера в комплекте, S-игла G21 длиной 38 мм; катетер G18/20/F5, диаметр 1,7 мм, длина 13 см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, проводником 0,46 мм х 25см, подвижные и неподвижные фиксирующие крылья, фиксирующий зажим, ЭКГ-кабель, шприц 5мл, скальпель, дилататор, безыгольный инфузионный коннектор сейфсайт.Скорость потока 15/9мл/мин. | набор | 50 | 10000 | 500000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
6 | Тампоны губчатые стандартные послеоперационные (различных вариантов исполнения) | Тампоны губчатые стандартные послеоперационные (различных вариантов исполнения) с нитью для извлечения, длина 4,5, толщина 1,5 см, высота 2 см, 10 штук в упаковке. | уп | 5 | 250000 | 1250000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
7 | Тест-картридж для аппарата АСТ | Тест-картридж для аппарата ACT (50 двойных тестов/упаковке), активированное время свертывания при высоком содержании гепарина. | уп | 30 | 46200 | 1386000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
8 | Шприц одноразовый, стерильный 50 мл | Шприц одноразовый, стерильный 50 мл. | шт | 10000 | 80 | 800000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
9 | Дыхательный контур педиатрический для анестезии с мешком 1 л | Дыхательный контур педиатрический для анестезии, растяжимая трубка 1,5 м, Y-образный соединитель без портов, угловой переходник с портом СО2, дополнительный шланг 1,5 м, мешок без латекса 1 л, колпачок. | шт | 2000 | 3000 | 6000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
10 | Контур дыхательный взрослый для анестезии с мешком 2 л | Дыхательный контур для взрослых для анестезии, удлиняемая трубка 1,8 м, Y-разъем без портов, переходник с портом CO2, дополнительный шланг 1,8 м, 2-литровый мешок без латекса, колпачок | шт | 2000 | 2850 | 5700000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
11 | Бедренный компонент | Бедренный компонент: материал CoCr сплав, Количество типоразмеров – не менее 6, форма - должен иметь единый радиус в сагиттальной плоскости в диапазоне от 10 до 110 градусов. Варианты: левый летеральный/правый медиальный и левый медиальный/правый латеральный. Дистальный фланец имеет анатомический боковой наклон в 6.5 градусов. По внутренней поверхности имеются два фиксационных выступа. Толщина дистального фланца – 7 мм. Толщина заднего фланца – 7 мм. | шт | 2 | 1147255 | 2294510 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
12 | Большеберцовый компонент онкологический | Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Поверхность имеет пескоструйную обработку. По передней поверхности имеется вставка из пористого титана для вторичной фиксации мягких тканей, отверстия и петля для проведения швов для рефиксации собственной связки надколенника. 5 типоразмеров Ширина 58-77 мм, переднезадний размер 38-48 мм Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 8 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм Длина замещаемого сегмента кости 56-62 мм. | шт | 2 | 631880 | 1263760 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
13 | Большеберцовый вкладыш MRH Tibial Insert 13 мм х XS/S S1/S3 | Большеберцовый вкладыш MRH Tibial Insert 13 мм х XS/S S1/S3. | шт | 6 | 146190 | 877140 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
14 | Большеберцовый компонент | Большеберцовый компонент MRH килевидный/ MRH TIBIAL B/PLT KEEL. | шт | 3 | 485910 | 1457730 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
15 | Большеберцовый ротационный компонент | Большеберцовый ротационный компонент MRН/ Tibial Rotating Component размер XS-XL. | шт | 2 | 705895 | 1411790 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
16 | Большеберцовый ротационный компонент | Большеберцовый ротационный компонент малый GMRS/ GMRS Tibial Rotating Component Small. | шт | 2 | 705895 | 1411790 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
17 | Винт многоосевой неканюлированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размером 4.35х25мм, 4.35х30мм, 4.35х35мм, 4.35х40 мм, 4.35х45мм, 4.35х50 мм, 5х25мм, 5х30мм, 5х35мм, 5x40мм, 5x45мм, 5x50мм, 6х30мм, 6х35мм, 6х40мм, 6х45мм, 6х50мм, 6х55мм, 7х30мм, 7х35мм, 7х40мм, 7х45мм, 7х50мм, 7х55мм. | Винт многоосевой, неканюлированный для транспедикулярной фиксации позвоночника . Транспедикулярная система для открытой остановки. Уникальный дизайн имплантатов: Головка винта камертонного типа, профиль головки 13 мм, фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением, угол отклонения 36 градусов. Квадратная резьба гайки - предотвращает расклинивание головки и раскручивание конструкции; Способствует интраоперационной визуализации; Самоцентрирующиеся винты - в процессе установки винт направляется к центру ножки позвонка, снижая риск неверного введения; Двойная нить нарезки - винт вкручивается в 2 раза быстрее обычного винта; Разнообразие компонентов системы - наличие подходящего решения (импланта/инструмента) для любой задачи; Совместимость имплантатов между собой. Решение задач с помощью инструментария: аппроксимация, редукция, деротация. Материал изготовления - сплав титана. Размеры 4.35х25мм, 4.35х30мм, 4.35х35мм, 4.35х40 мм, 4.35х45мм, 4.35х50 мм, 5х25мм, 5х30мм, 5х35мм, 5x40мм, 5x45мм, 5x50мм, 6х30мм, 6х35мм, 6х40мм, 6х45мм, 6х50мм, 6х55мм, 7х30мм, 7х35мм, 7х40мм, 7х45мм, 7х50мм, 7х55мм. | шт | 50 | 69100 | 3455000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
18 | Винт моноаксиальный неканюлированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размером 4.35х25мм, 4.35х30мм, 4.35х35мм, 4.35х40 мм, 4.35х45мм, 4.35х50мм, 5х25мм, 5х30мм, 5х35мм, 5x40мм, 5x45мм, 5x50мм, 6х30мм, 6х35мм, 6х40мм, 6х45мм, 6х50мм, 6х55мм, 7х30мм, 7х35мм, 7х40мм, 7х45мм, 7х50мм, 7х55мм. | Винт моноаксиальный, неканюлированный для транспедикулярной фиксации позвоночника. Транспедикулярная система для открытой остановки. Уникальный дизайн имплантатов: Головка винта камертонного типа, профиль головки 13 мм, неподвижно фиксирована к ножке винта. Квадратная резьба гайки - предотвращает расклинивание головки и раскручивание конструкции. Способствует интраоперационной визуализации; Самоцентрирующиеся винты - в процессе установки винт направляется к центру ножки позвонка, снижая риск неверного введения; Двойная нить нарезки - винт вкручивается в 2 раза быстрее обычного винта; Разнообразие компонентов системы - наличие подходящего решения (импланта/инструмента) для любой задачи; Совместимость имплантатов между собой. Решение задач с помощью инструментария: аппроксимация, редукция, деротация. Материал изготовления - сплав титана. Доступные размеры 4.35х25мм, 4.35х30мм, 4.35х35мм, 4.35х40 мм, 4.35х45мм, 4.35х50мм, 5х25мм, 5х30мм, 5х35мм, 5x40мм, 5x45мм, 5x50мм, 6х30мм, 6х35мм, 6х40мм, 6х45мм, 6х50мм, 6х55мм, 7х30мм, 7х35мм, 7х40мм, 7х45мм, 7х50мм, 7х55мм. | шт | 50 | 67674 | 3383700 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
19 | Втулка бедренного компонента | Втулка бедренного компонента: Материал: сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Длина: 11 мм. Диаметр внутренний : 5 мм. Диаметр наружний : 11 мм. | шт | 10 | 105815 | 1058150 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
20 | Втулка бедренного компонента | Втулка бедренного компонента: Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Длина: 16 мм. Диаметр внутренний : 5 мм. Диаметр наружний : 11 мм. | шт | 10 | 105815 | 1058150 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
21 | Втулка большеберцового компонента | Втулка большеберцового компонента: Материал: Высокомолекулярный полиэтилен. Длина: 35 мм. Внешний диаметр: 9 мм. Внутренний диаметр: 7 мм. | шт | 10 | 105815 | 1058150 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
22 | Ось эндопротеза | Ось эндопротеза | шт | 10 | 185175 | 1851750 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
23 | Ось эндопротеза малая | Ось эндопротеза малая | шт | 10 | 229730 | 2297300 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
24 | Пластина грудино-реберная длина-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм | Пластина грудино-реберная L-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-205мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром М4,5х1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1х45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выямки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Выямок по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выямками 4мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы. Пластина коричневого цвета. | шт | 35 | 117420 | 4109700 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
25 | Пластина поперечная L-45 | Пластина поперечная L-45мм. - Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R350. Толщина пластины 4,2мм, длина пластины L-45мм, ширина пластины 12мм. В центре, в оси пластины расположено 2 отверстия диаметром 3мм, расстояние между отверстиями 4,5мм. На расстоянии 7мм от концов пластины в оси пластины, расположены 2 отверстия диаметром 5мм. По середине пластины проходит трапециевидный паз типа ласточкин хвост глубиной 2,9мм. Ширина нижней части паза 12,2мм, верхней части 10мм. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы. Пластина синего цвета. | шт | 35 | 54338 | 1901830 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
26 | Удлинитель ножки | Модульные ножки: цементной фиксации. Материал: кобальтохромовый сплав. Длина 80 мм ножки не должны иметь офсета, диаметр ножек 10, 12,14, 16,18 мм. | шт | 4 | 488000 | 1952000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
27 | Винт моноаксиальный педикулярный | Моноаксиальный винт имеет головку «камертонного типа», с звездчатым пазом. Винт обладает неподвижным стержнем. Размеры винта: диаметр 4.35, 5.5, 6.5, 7.5,8.5 мм, длина 25-100мм. Размеры головки винта: ширина 11 мм, высота 14,45 мм, расстояние головки винта над стержнем 3,99 мм. Моноаксиальный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты самосверлящие, низкопрофильные и обладают одинарной нитью нарезки. Изготовлены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 8,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм | шт | 100 | 34000 | 3400000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
28 | Винт полиаксиальный педикулярный | Полиаксиальные педикулярные винты с однокомпонентной гайкой обладают следующими размерами: диаметр 4.5-8.5мм, длина 25-100мм. Винты обладают углом вращения 30 градусов и двойной нитью нарезки.. Полиаксиальный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты выполнены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 8,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм | шт | 100 | 34000 | 3400000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
29 | Гайка - блокиратор | Однокомпонентная низкопрофильная внутренняя гайка имеет резьбу с косым сечением и диаметр 5мм. Изготовлена из сплава Ti-6Al-4V. Высота 4,7 мм | шт | 200 | 10000 | 2000000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
30 | Винт канюлированный (подтаранный) 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм | Винт длиной 18мм, диаметром 8мм. Резьба коническая диаметром 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм , угол наклона профиля 4°, глубина резьбы 1мм. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 2,1мм. Края винта закруглены по радиусу R=2мм. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S4, глубина шлица 3,5мм. МРТ совместимый. Материал изготовления: титан. | шт | 25 | 92700 | 2317500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | по заявке Заказчика: г. Астана, район Есиль, проспект Туран, 32; г. Астана, район Есиль, ул. Сығанақ, 46. | 0
|  | ИТОГО |  |  |  | 75245110
| Директор Департамента лекарственного обеспечения |  |  |  |  | Г. Камзина