## РЕЕСТР
Приложение 1 к Объявлению № 125 от 3.10.2023г
Перечень закупаемых товаров (МИ 12 лотов)
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Количество | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге | Сроки поставки | Место поставки товаров |  |  | Размер авансового платежа, % | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
1 | Инструмент 5мм, 35см, рукоятка пистолетного типа | Инструмент 5мм,35см, рукоятка пистолетного типа. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. Не менее 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на не менее 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для не менее 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда не менее 80 мкм. Внешний диаметр стержня не менее 5мм. Эффективная (рабочая) длина не менее 200мм. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента: не менее 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции не менее 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции не менее 120 Ватт. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. В упаковке 5 шт. Совместимый с электрохирургическим аппаратом THUNDERBEAT/TB-0535PC | уп | 1 | 2211023 | 2211023 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
2 | Инструмент 5мм, 20см, c линейной подвижной рукояткой. | Инструмент 5мм,20см, c линейной подвижной рукояткой. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия. для 5 мм инструментов 47 кГц.Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 200мм. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента: 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. В упаковке 5 шт. Совместимый с электрохирургическим аппаратом THUNDERBEAT/TB-0520IC | уп | 1 | 2211023 | 2211023 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
3 | Инструмент 5мм, 10см, c линейной подвижной рукояткой | Инструмент 5мм,10см, c линейной подвижной рукояткой. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 200мм. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента: 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. В упаковке 5 шт. Совместимый с электрохирургическим аппаратом THUNDERBEAT/TB-0510IC, 10 см | уп | 1 | 2211023 | 2211023 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
4 | Инструмент 5мм, 45см, фронтальная рукоятка. | Инструмент 5мм, 45см, фронтальная рукоятка. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 200мм. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента: 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. В упаковке 5 шт. Совместимый с электрохирургическим аппаратом THUNDERBEAT/TB-0545FCS, | уп | 1 | 2211023 | 2211023 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
5 | Инструмент 5мм, 35см, фронтальная рукоятка. | Инструмент 5мм, 35см, фронтальная рукоятка. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 200мм. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента: 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. В упаковке 5 шт. Совместимый с электрохирургическим аппаратом THUNDERBEAT/TB-0535FCS | уп | 1 | 2211023 | 2211023 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
6 | Инструмент 9мм, 20см, фронтальная рукоятка с удлиненной браншей. | Инструмент 9мм, 20см, фронтальная рукоятка с удлиненной браншей. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 200мм. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента: 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. В упаковке 5 шт. Совместимый с электрохирургическим аппаратом THUNDERBEAT/TB-0920OE | уп | 1 | 2211023 | 2211023 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
7 | Инструмент, 9 см, для открытых операций с тонкими браншами. | Инструмент, 9 см, для открытых операций с тонкими браншами. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и одновременной биполярной коагуляцией кнопкой управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 200мм. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента: 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. В упаковке 5 шт. Совместимый с электрохирургическим аппаратом THUNDERBEAT/TB-0009OF | уп | 1 | 2211023 | 2211023 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
8 | Трансдьюсер | Ультразвуковой преобразователь (трансдюсер) предназначен для применения с совместимыми ультразвуковым генератором и совместимым инструментом для открытых, лапароскопических (включая вмешательства через единый хирургический доступ) и эндоскопических хирургических вмешательств. Ультразвуковой выход: Частота 47 кГц. Внешний диаметр 33 мм. Вес 60 г. Длина кабеля преобразователя 3100 мм. Номинальное высоко-частотное (РЧ биполярный) напряжение: 229 Vp. Совместимый с электрохирургическим аппаратом THUNDERBEAT/TD-TB400 | шт | 1 | 2826457 | 2826457 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
9 | Рабочая часть (вставка) в варианте исполнения: биполярная 330мм | Рабочая часть (вставка) в варианте исполнения: биполярная 330мм. Для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Длина рабочей части: не менее 330 мм. Диаметр браншей не менее 5.0 мм. Форма браншей - щипцы диссектор, по Maryland WA69416M, изогнутые по плоскости. Длина браншей: не менее 15 мм. Атравматические зубчики по внутренней поверхности обеих браншей. Обе бранши подвижные (двухходовые). Механизм открытия браншей SL (single link), оптимальный для передачи усилия при раскрытии браншей. Электроизоляционная вставка между браншами из невоспламеняемого материала (фторопласт). Изоляция штока рабочей части из пластика повышенной прочности и износостойкости, материал PEEK. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с тубусом WA69400M, рукояткой WA69002L, ВЧ-кабелем A60003C. | шт | 1 | 505284 | 505284 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
10 | Тубус изолированный биполярный 5х330мм | Тубус изолированный биполярный 5х330мм. Для инструмента лапароскопического. Биполярный WA69400M. Длина рабочей части: не менее 330 мм. Диаметр рабочей части не менее 5 мм. Втулка для вращения тубуса пальцем. Количество лепестков для вращения на втулке: не менее 5. Кнопка для фиксации соединения рабочей части и рукоятки. Цветовая кодировка биполярного инструмента. Материал изоляции тубуса PEEK . Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с рабочей частью WA69416M, рукояткой WA69002L, ВЧ-кабелем A60003C. | шт | 1 | 265315 | 265315 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
11 | Рукоятка в варианте исполнения: биполярная | Рукоятка в варианте исполнения: биполярная. Для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Упор для четырех пальцев на неподвижной части рукоятки. Кольцевидный упор для большого пальца увеличенной площади. Биполярное соединение, расположенное на верхней части рукоятки. Коаксиальное расположение контактов биполярного соединения. Механизм соединения ручки с тубусом и рабочей частью в один шаг, с кликом. Размер рукоятки L, для кисти большого размера (размер 8 (M) и более) WA69002L. Материал конструкции ручки PEEK. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с рабочей частью WA69416M, с тубусом WA69400M, ВЧ-кабелем A60003C. | шт | 1 | 180471 | 180471 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
12 | ВЧ-кабель: биполярный, 3,5м. | ВЧ-кабель: биполярный, 3,5м. Длина: не менее 3.5 m. Расстояние между штекерами вилки: не менее 28.58мм. Диаметр штеккеров вилки: не менее 4мм (Valleylab) A60003C. Для электрохирургического использования в лапароскопической и эндоскопической хирургии, а также при проведении открытых операций вместе с совместимыми активными принадлежностями и совместимыми электрохирургическими генераторами. Совместимая с электрохирургическим аппаратом производства KarlStorz, с рабочей частью WA69416M, с тубусом WA69400M, с рукояткой WA69002L. | шт | 1 | 67135 | 67135 | С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней | г. Астана, район Есиль, Туран, 32 |  |  | 0 | DDP пункт назначения
[9 empty] | #REF! | #REF!
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языке; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С даты вступления Договора в силу по 31 декабря 2023г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32, 1 этаж, кабинет 1025 (Администрация).