## перечень
Перечень закупаемых товаров
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу, без учета НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупки, без учета НДС, тенге
РБ/ЕИ
1 | Цисто-уретроскоп, 9.5-11 Шр | Для доукомплектования, дооснащения, модернизации Видеоэндоскопического комплекса производства KARL STORZ приобретается Оптика жесткая со стеклянными линзами, педиатрический цисто-уретроскоп, угол 6°, одноступенчатый, конический, 9.5-11 Шр., длина 13 см, автоклавируемый, с наклонным окуляром , со встроенным стекловоло конным световодом, с двумя портами для промывания и 1 рабочим каналом 6 Шр. для инструментов 5 Шр., Комплектация: 27001 G Порт для инструментов с системой уплотнения и быстродействующим замком 27550 N Уплотнитель, для портов 27001 G/GF/GH, 10 шт./упаковка 27500 Переходник с замком LUER, штекерный/внешний конус 27502 Переходник с замком LUER, с краном, разборный 27001 RA Адаптер для чистки 27001 Е Вспомогательное устройство для ввода. Размер тубуса на дистальном конце, Шр - Не более 9.5. Размер тубуса на проксимальном конце, Шр- Не более 11 Рабочая длина, см- Не более 13 Передне-бокового видения, градусов- Не менее 6, Встроенный оптоволоконный световод, Стерилизация в автоклаве, Одноступенчатый, конический тубус, С расположенным под углом окуляром – Наличие, С двумя боковыми отверстиями для промывания- Не менее 2, Инструментальный канал, Шр - Не менее 6, Инструментальный канал для инструментов, Шр- Не менее 5, Быстросменный инструментальный порт со щелчковым механизмом крепления с одним или двумя входами с самозакрывающейся уплотнительной системой для обеспечения уплотнения на каждой стадии операции – наличие, Дополнительный уплотнитель - наличие, Переходник для чистки - наличие | шт | 2 | 4682282 | 9364564
2 | Цисто-уретроскоп, 8-11 Шр | Для доукомплектования, дооснащения, модернизации Видеоэндоскопического комплекса производства KARL STORZ приобретается Оптика жесткая со стеклянными линзами, операционный цисто-уретроскоп, 8 Шр., 6°, одноступенчатый, конический, 8-11 Шр., длина 13 см, автоклавируемый, с расположенным под углом окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, с двумя боковыми отверстиями для промывания и 1 рабочим каналом 5 Шр. для инструментов 4 Шр., Комплектация: 27001 G Порт для инструментов с системой уплотнения и быстродействующим замком 27550 N Уплотнитель, 10 шт./упаковка, разборный 27001 RA Адаптер для чистки 27001 Е Вспомогательное устройство, для ввода направляющих струн. Размер тубуса на дистальном конце, Шр- Не более 8, Размер тубуса на проксимальном конце, Шр - Не более 11, Рабочая длина, см -Не менее 13, Передне-бокового видения, градусов- Не менее 6, Встроенный оптоволоконный световод, Стерилизация в автоклаве, Одноступенчатый, конический тубус, С расположенным под углом окуляром – Наличие, С двумя боковыми отверстиями для промывания- Не менее 2, Инструментальный канал, Шр - Не менее 5, Инструментальный канал для инструментов, Шр - Не менее 4, Быстросменный инструментальный порт со щелчковым механизмом крепления с одним или двумя входами с самозакрывающейся уплотнительной системой для обеспечения уплотнения на каждой стадии операции - Наличие, Дополнительный уплотнитель - наличие, Переходник для чистки - наличие | шт | 3 | 4682282 | 14046846
| Итого |  |  |  |  | 23411410
1. При поставке товара, Поставщик обязан предоставить: - регистрационное удостоверение на поставляемый товар, в случае если товар не подлежит регистрации предоставить письмо от уполномоченного органа; - копии заключения о безопасности и качестве соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае если товар не подлежит сертификации предоставить письмо от уполномоченного органа; - при необходимости Заказчик в праве запросить и иные документы предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в настоящем Договоре. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров. 3. Потребительская упаковка, маркировка, а также документация внутри по применению Товаров и вне ее должны строго соответствовать Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс) и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. 4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным и не имеет дефектов. В случае выявления дефектов, Поставщик обязан заменить дефектный Товар на новый, в срок, указанный Заказчиком в письменном уведомлении в адрес Поставщика. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 6 (шесть) месяцев, с даты подписания сторонами акта приема передачи. 5. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности медицинских изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 6. Требования по выполнению сопутствующих работ или услуг: заказ, ввоз, таможенные, налоговые платежи и иные платежи, предусмотренные законодательством РК, разгрузка, монтаж, наладка, установка, за счет Поставщика; 7. При необходимости предоставить руководство пользователя и инструкцию по обработке инструментов с обеспечением их сохранности на государственном, либо на русском языках; паспорт/сертификат происхождения от производителя; 8. В случае дефекта Товара поставщик производит замену в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 9. Сроки поставки: С 1 января 2025 года по 31 декабря 2025г., по заявке Заказчика в течение 5 (пять) календарных дней; 10. Место и условия поставки (в соответствии с DDP ИНКОТЕРМС 2020): Корпоративный фонд «University Medical Center», г.Астана, пр. Туран, 32.
| Директор департамента детской хирургии |  | Д.Рустемов
| Заведующий отдела сложной соматики |  | Ж.Козыбаева